ร่าง

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานสําหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคุมปริมาตร

ส่วนที่ 1 : วิธีการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคุมปริมาตร

เลขที่ กมว. 5 – 2566

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคุมปริมาตร ส่วนที่ 1 : วิธีการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคุมปริมาตร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๓) และมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ... เมื่อวันที่ ... ออกประกาศกระทรวงไว้  ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

( 				)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

หลักเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

ชนิดคุมปริมาตร

ส่วนที่ 1 : วิธีการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

ชนิดคุมปริมาตร

- ขอบเขต

หลักเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้ อธิบายแนวทางการสอบเทียบสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคุมปริมาตร (volumetric infusion pump) เท่านั้น  รายละเอียดเนื้อหาครอบคลุม การเตรียมการสำหรับการสอบเทียบ พารามิเตอร์ที่จะสอบเทียบ จุดสอบเทียบ ขั้นตอนการสอบเทียบ การคำนวณผลการสอบเทียบ การทวนสอบ การประเมินความไม่แน่นอนของการวัด และตัวอย่างใบรับรองการสอบเทียบ

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำที่ไม่อยู่ในขอบข่าย ได้แก่ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบนับหยด (drop controller)  แบบกระบอกฉีด (syringe)  และแบบควบคุมการให้ยาลดปวดที่กำหนดโดยผู้ป่วย (patient controlled analgesia pump)

- เอกสารอ้างอิง

เอกสารอางอิงตอไปนี้ จะเป็นฉบับปัจจุบันและเปนสิ่งจําเปนสําหรับการประยุกตใชกับหลักเกณฑ์มาตรฐานนี้

IEC 60601-2-24 	Medical electrical equipment – Part 2 – 24: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infusion pumps and controllers

ISO 4788:2005	Laboratory glassware – Graduated measuring cylinders

ITS 90	Density of Water Formulation for Volumetric Standards Calibration

ECRI	Procedure No. 416-20210405 Large – Volume Infusion Pumps

JCGM 100:2008	GUM 1995 with minor corrections Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement

ISO 80000-1	Quantities and units – Part 1: General

TP-MMD-07 	คู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

JCGM 200:2008 	ประมวลศัพท์มาตรวิทยาระหว่างประเทศ – แนวคิดพื้นฐานและแนวคิดทั่วไป พร้อมคำศัพท์เชื่อมสัมพันธ์ (วีไอเอ็ม)

Tanaka, M., et al. (2001)	“Recommended table for the density of water between 0 °C and 40 °C based on recent experimental reports.” Metrologia 38 (4): 301.

Good practice guide	: Calibration of Medical Infusion Pumps, Metrology for Drug Delivery

- นิยาม

ในหลักเกณฑ์มาตรฐานนี้

  - เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (infusion pump)

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของสารละลายเข้าสู่หลอดเลือดดำของผู้ป่วยในอัตราการไหลคงที่ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับปริมาตรของสารละลายในปริมาณที่ต้องการอย่างถูกต้องภายในกรอบเวลาที่กำหนด  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสามารถจำแนกตามกลไกการควบคุมอัตราการไหล โดยแบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่

3.1.1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดนับหยด (drop controller infusion pump )

3.1.2	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคุมปริมาตร (volumetric infusion pump )

3.1.3	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดกระบอกฉีด (syringe pump)

  - เครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (infusion pump analyzer)

เครื่องมือวัดที่ออกแบบมาเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

  - เครื่องวัดอัตราการไหล (flow meter)

เครื่องมือที่สามารถวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของของไหลที่เคลื่อนที่ผ่านจุดหนึ่งในหนึ่งหน่วยเวลา  เครื่องวัดอัตราการไหลแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับหลักการที่ใช้ในการตรวจวัด บางประเภทให้ผลการวัดอัตราการไหลแบบฉับพลัน (instantaneous flow) ซึ่งเหมาะสมกับการวัดในภาคอุตสาหกรรม  ขณะที่บางประเภทให้ผลการวัดอัตราการไหลแบบสะสม (accumulated flow)  ซึ่งผู้ผลิตบางรายอาจนิยามว่า อัตราการไหลเฉลี่ย (averaged flow)

ในหลักเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ เครื่องวัดอัตราการไหล หมายถึง เครื่องมือวัดที่ออกแบบมาเพื่อการวัดอัตราการไหลของสารละลายที่เกิดขึ้นภายใต้การทำงานของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ซึ่งมีพื้นฐานการรายงานผลการวัดอัตราการไหลแบบสะสม ซึ่งโดยนิยาม หมายถึง ค่าอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของสารละลายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การทำงานของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยนับตั้งแต่เริ่มทำการวัดจนถึงเวลาปัจจุบัน ในหน่วยมิลลิลิตรต่อเวลาทั้งหมดในหน่วยชั่วโมง

  - อุปกรณ์เข้าถึงหลอดเลือดดำ (intravenous access devices)

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของสารละลายจากชุดให้สารละลายเข้าสู่หลอดเลือดดำของผู้ป่วย  อุปกรณ์เข้าถึงหลอดเลือดดำมีอยู่หลายประเภทขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการให้สารละลายเข้าสู่หลอดเลือดดำ

  - ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (intravenous administration set or IV set)

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของสารละลายจากภาชนะบรรจุสารละลายไปสู่อุปกรณ์เข้าถึงหลอดเลือดดำ  ส่วนประกอบของชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ได้แก่ เข็มแทงเข้ากับถุงบรรจุสารละลาย (insertion spike) กระเปาะหยด (drip chamber) ท่อนำสารละลาย (tube)  ตัวบีบสาย (roller clamp)  จุดให้ยา (injection port) และจุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เข้าถึงหลอดเลือดดำ

  - ปริมาตรที่เครื่องต้องจ่าย (volume to be infuse, VTBI)

ปริมาณสารละลายที่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำต้องป้อนเข้าสู่หลอดเลือดดำ มีหน่วยเป็นมิลลิลิตร  ปริมาตรที่เครื่องต้องจ่ายเป็นปริมาณหนึ่งที่ผู้ใช้ต้องปรับตั้งในขณะใช้งานเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยค่าปริมาตรที่เครื่องต้องจ่ายที่แสดงบนส่วนแสดงผลของเครื่องจะลดลงตามระยะเวลาการทำงานของเครื่องที่เพิ่มขึ้น

  - อัตราการไหล (flow rate)

ปริมาตรของสารละลายที่ต้องการให้เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำผลักเข้าสู่หลอดเลือดดำของผู้ป่วยในหนี่งหน่วยเวลา  อัตราการไหลมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรต่อชั่วโมง  ในการใช้งานเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคุมปริมาตร อัตราการไหลเป็นปริมาณหลักที่ต้องปรับตั้งโดยผู้ใช้

  - อัตราการไหลเพื่อป้องกันการอุดตันของอุปกรณ์เข้าถึงหลอดเลือด (keep vein open (KVO) rate)

อัตราการไหลเพื่อป้องกันการอุดตันของอุปกรณ์เข้าถึงหลอดเลือดหรืออัตราการไหล KVO คือ อัตราการไหลของสารละลายที่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำควบคุมให้เกิดขึ้นหลังจากที่ทำงานให้ปริมาตรที่เครื่องต้องจ่ายครบตามที่กำหนดแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันของอุปกรณ์เข้าถึงหลอดเลือดดำอันเนื่องมาจากการแข็งตัวของเลือด  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำบางเครื่องอาจสามารถปรับอัตราการไหล KVO ได้ โดยมีค่าตั้งแต่ 1–5 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

  - ภาวะอุดตัน (occlusion)

ภาวะที่เกิดการขัดขวางการไหลของสารละลายภายในชุดให้สารละลายอันเนื่องมาจากการถูกกดทับหรือหักงอของชุดให้สายละลาย ภาวะอุดตันส่งผลให้ความดันของสารละลายที่กระทำต่อผนังด้านในชุดให้สารละลายสูงขึ้น

  - ความดันอุดตัน (occlusion pressure)

ความดันของสารละลายภายในชุดให้สารละลาย ณ จุดที่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำให้กำเนิดสัญญาณเตือน  เพื่อแจ้งถึงการเกิดภาวะอุดตันของชุดให้สารละลาย  หน่วยของความดันอุดตัน เช่น มิลลิเมตรปรอท (mmHg) กิโลพาสคัล (kPa)

  - การป้องกันการไหลอิสระ (free flow protection)

กลไกของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ในการป้องกันการไหลของสารละลายอย่างอิสระผ่านชุดให้สารละลายและอุปกรณ์เข้าถึงหลอดเลือดเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย

  - ความดันต้านกลับ (back pressure)

ความดันของสารละลายภายในชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำที่ต้านการทำงานของปั๊ม (pump) ในการสร้างความดันบวกเพื่อผลักสารละลายให้ผ่านชุดให้สารละลายและอุปกรณ์เข้าถึงหลอดเลือดเข้าสู่หลอดเลือดดำ  ในการใช้งานเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยทั่วไปความดันต้านกลับเกิดขึ้นจากความดันของเลือดภายในหลอดเลือดดำ

  - การสอบเทียบ (calibration)

การปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ ซึ่งในขั้นแรกสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณกับความไม่แน่นอนของการวัดที่ได้จากมาตรฐานการวัด และค่าบ่งชี้ที่สมนัยกับความไม่แน่นอนของ
การวัดที่เชื่อมสัมพันธ์ค่าบ่งชี้นั้น และในขั้นที่ 2 จะใช้สารสนเทศดังกล่าวสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้ได้ผลการวัด

จากค่าบ่งชี้

  - ความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (metrological traceability)

สมบัติของผลการวัด โดยที่ผลการวัดนั้นสัมพันธ์กับสิ่งอ้างอิงอย่างไม่ขาดช่วงการสอบเทียบที่ได้จัดทำเป็นเอกสารไว้ โดยการสอบเทียบแต่ละครั้งมีส่วนต่อความไม่แน่นอนของการวัด

4.	การเตรียมการสำหรับการสอบเทียบ

4.1	สภาวะแวดล้อมและเสถียรภาพของอุณหภูมิ

อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิของสารละลาย ต้องอยู่ระหว่าง 18 C ถึง 28 C  โดยที่ความแปรปรวนของอุณหภูมิระหว่างการสอบเทียบต้องไม่เกิน  +3C

4.2	การตรวจสอบเบื้องต้น

การสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่การตวง การชั่ง และการวัด  ก่อนการทำการสอบเทียบควรมีการตรวจสอบเบื้องต้น ดังนี้

1)	ตรวจสอบเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบตามวิธีการสอบเทียบที่เลือกใช้ โดยเครื่องมือมาตรฐานต้องมีคุณลักษณะขั้นต่ำ ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อที่ 4

2)	เครื่องมือมาตรฐานต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยต้องผ่านการสอบเทียบ และยังมีสถานภาพอยู่ในกรอบเวลาที่สามารถนำไปใช้ในการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำได้

3)	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำต้องเป็นชนิดควบคุมปริมาตร

4)	ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำต้องมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

5)	น้ำหรือสารละลายที่ใช้ในการสอบเทียบเหมาะสมกับวิธีการสอบเทียบที่เลือกใช้

4.3	การติดตั้ง

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญ

ความต้องการขั้นต่ำของเครื่องมือมาตรฐานแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

| เครื่องมือ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กระบอกตวง (graduated cylinder) | กระบอกตวง Class A ที่มีความถูกต้องเป็นตามมาตรฐาน ISO 4788 หรือเทียบเท่า |
| เครื่องชั่ง (weighting) | - ความละเอียด (resolution) อย่างน้อย 0.1 mg - ความถูกต้อง(accuracy) หรือเกณฑ์การใช้งานอย่างน้อย 1 mg |
| เครื่องวัดอัตราการไหล (flow meter) | - ความถูกต้อง (accuracy) หรือเกณฑ์การใช้งาน อย่างน้อย 2.5% ของค่าที่อ่านได้ หรือ 0.05 ml/h ขึ้นกับว่าค่าไหนมากกว่า |
| เครื่องวิเคราะห์ฯ (infusion pump analyzer) |  |
| นาฬิกาจับเวลา (stop watch) | - ความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานอย่างน้อย 1 วินาที |
| เครื่องวัดอุณหภูมิสภาพแวดล้อม (temperature monitor) | - ความละเอียด (resolution) อย่างน้อย 0.1 องศาเซลเซียส - ความถูกต้อง (accuracy) หรือเกณฑ์การใช้งานอย่างน้อย 0.5 C |
| สารละลาย (solution) | รายละเอียดตามตารางที่ 2 |

การสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การตวง การชั่ง และการวัด  เครื่องมือมาตรฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการสอบเทียบในแต่ละวิธีดังแสดงใน ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบเทียบแต่ละวิธี

| เครื่องมือ | วิธีการสอบเทียบ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | การตวง | การชั่ง | การวัด |
| กระบอกตวง (graduated cylinder) |  |  |  |
| เครื่องชั่ง (weighting) |  |  |  |
| เครื่องวัดอัตราการไหล (flow meter) |  |  | 1 |
| เครื่องวิเคราะห์ฯ (infusion pump analyzer) |  |  |  |
| นาฬิกาจับเวลา (stop watch) |  |  |  |
| เครื่องวัดอุณหภูมิสภาพแวดล้อม (temperature monitor) |  |  |  |
| น้ำหรือสารละลาย (solution) |  | 2 | 3 |

1 เครื่องวัดอัตราการไหลหรือเครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำเครื่องใดเครื่องหนึ่ง

2 น้ำหรือสารละลายที่ต้องทราบความหนาแน่น (density)

3 น้ำหรือสารละลายที่ผู้ผลิตเครื่องมือมาตรฐานแนะนำ

ตารางที่ 2  แนวทางการพิจารณาเลือกใช้น้ำหรือสารละลายที่ใช้ในการสอบเทียบ

| น้ำหรือสารละลาย | วิธีการสอบเทียบ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | การตวง | การชั่ง1 | การวัด2 |
| น้ำกลั่น (distilled water) |  |  |  |
| น้ำกรอง (reverse osmosis water) |  |  |  |
| น้ำปลอดเชื้อ (sterile water) |  |  |  |
| น้ำปราศจากไอออน (deionized water) |  |  |  |
| น้ำปราศจากแก๊ส (degassed water) |  |  |  |
| น้ำเกลือ (normal saline water) |  | - | - |

สามารถใช้กับวิธีการสอบเทียบนั้นได้

1 น้ำหรือสารละลายที่ต้องทราบความหนาแน่น (density)

2 น้ำหรือสารละลายที่ผู้ผลิตเครื่องมือมาตรฐานแนะนำ

4.4	การตรวจความพร้อมของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำที่จะสอบเทียบ ควรมีลักษณะดังนี้

    - เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคุมปริมาตร

4.4.2	เครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด และมีลักษณะทางกายภาพที่สมบูรณ์ไม่ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ

    - ชุดให้สารละลายมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของเครื่อง

    - ภาชนะหรือถุงบรรจุสารละลายต้องสะอาด เมื่อนำไปบรรจุน้ำหรือสารละลายแล้วต้องไม่พบสิ่งเจือปน สารแขวนลอย หรือตะกอนที่จะส่งผลกระทบต่อผลการวัด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องมือมาตรฐาน

    - ภาชนะหรือถุงบรรจุสารละลายต้องเป็นระบบเปิดโดยสัมผัสบรรยากาศภายนอก ในกรณีที่ใช้เข็มเจาะลงบนถุงเพื่อสร้างช่องทางสัมผัสบรรยากาศภายนอก เข็มนั้นต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่าเบอร์ 18

    - ชุดให้สารละลายถูกต่อเข้ากับถุงบรรจุสารละลาย  สารละลายถูกเติมเต็มในท่อนำส่งสารละลายโดยปราศจากฟองอากาศ  และชุดให้สารละลายถูกติดตั้งเข้ากับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอย่างเหมาะสม

    - ระดับของน้ำหรือสารละลายภายในถุงบรรจุสารละลาย อยู่ในระดับสูงกว่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (50 +5) cm

4.5	การเตรียมความพร้อมของเครื่องมือมาตรฐาน

เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบขึ้นอยู่กับวิธีการสอบเทียบที่เลือกใช้  นอกจากเครื่องมือมาตรฐานจะต้องมีคุณลักษณะขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 4.3  ก่อนการนำเครื่องมือมาตรฐานมาใช้ในการสอบเทียบต้องมั่นใจว่าสถานภาพของเครื่องมือมาตรฐานยังอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถนำมาใช้งานได้  การเตรียมความพร้อมของเครื่องมือมาตรฐานแต่ละชนิด มีดังนี้

4.5.1	กระบอกตวง

กระบอกตวงควรมีขนาดที่เหมาะสมกับการสอบเทียบ ณ จุดสอบเทียบที่กำหนด โดยความจุของกระบอกตวงที่เลือกใช้ต้องใกล้เคียงกับปริมาตรของสารละลายที่ได้รับในขณะที่ทำการสอบเทียบ กระบอกตวงควรสะอาดและแห้ง ปราศจากหยดน้ำเกาะตามผนังด้านใน  ควรคำนึงถึงผลกระทบของการระเหยและช่วยลดผลกระทบของการระเหยอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การหุ้มปากกระบอกตวงด้วยพลาสติกใส

4.5.2	เครื่องชั่ง

เครื่องชั่งควรจัดวางอยู่ในสถานที่และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม และปรับระดับให้อยู่ในแนวระนาบ  โดยคำนึงถึงปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อผลการวัด ยกตัวอย่างเช่น ลม หรือการสั่นสะเทือน

4.5.3	เครื่องวัดอุณหภูมิสภาพแวดล้อม

การจัดวางเครื่องวัดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นผลการวัดได้อย่างชัดเจน  ไม่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อนหรือความเย็นที่เป็นแหล่งรบกวนผลการวัด

4.5.4	เครื่องวัดอัตราการไหล

เครื่องวัดอัตราการไหลถูกติดตั้งเข้ากับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอย่างเหมาะสม  น้ำหรือสารละลายที่เลือกใช้สามารถใช้ได้กับเครื่องวัดอัตราการไหล  ก่อนทำการสอบเทียบต้องมั่นใจว่าอากาศถูกกำจัดออกจากระบบการวัด  เครื่องมือวัดอัตราการไหลบางประเภทต้องการการกำหนดค่าความหนาแน่นของน้ำที่เลือกใช้ให้ถูกต้อง

4.5.5	เครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

เครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำควรถูกติดตั้งเข้ากับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอย่างถูกต้อง รวมถึงน้ำหรือสารละลายที่เลือกใช้ควรเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต  เครื่องวิเคราะห์ฯ บางรุ่น ผู้ผลิตอาจแนะนำให้ผสมสารทำความสะอาด(cleaning solution) รวมกับสารละลายขณะที่ใช้งาน  ก่อนทำการสอบเทียบต้องมั่นใจว่าอากาศถูกกำจัดออกจากระบบการวัด  เครื่องวิเคราะห์ฯ บางรุ่นจำเป็นต้องเติมน้ำเข้าเครื่องผ่านกระบอกฉีด (prime) เพื่อขับอากาศออกจากระบบและเตรียมความพร้อมให้เครื่องอยู่ในสภาวะพร้อมทำงาน   ในขณะที่บางรุ่นสามารถเตรียมความพร้อมได้จากการผ่านสารละลายจากเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยอัตราการไหลสูงเข้าสู่เครื่องวิเคราะห์ฯ โดยตรง  นอกจากนี้ เครื่องวิเคราะห์ฯ ต้องมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive maintenance ) ตามวิธีการและระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด

5.	พารามิเตอร์ที่จะสอบเทียบ

พารามิเตอร์ที่จะสอบเทียบ หมายถึง ปริมาณที่ต้องการทราบความถูกต้องจากการสอบเทียบ  การสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคุมปริมาตรตามหลักเกณฑ์มาตรฐานนี้  พารามิเตอร์ที่จะสอบเทียบ ได้แก่ อัตราการไหล (flow rate) ในหน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง (ml/h)

6.	จุดสอบเทียบ

จุดสอบเทียบ หมายถึง ค่าอัตราการไหลในตำแหน่งที่ต้องการสอบเทียบ  การกำหนดจุดสอบเทียบควรอ้างอิงจากค่าอัตราการไหลในการใช้งานเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำในสภาวะปกติ  หลักเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้แบ่งค่าอัตราการไหลที่ตั้ง (Qs) เพื่อใช้งานเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำออกเป็น 3 ช่วง  ได้แก่

ก.	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ml/h (Qs≤10 ml/h)

ข.	มากกว่า 10 ml/h ถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ml/h (10 ml/h < Qs≤100 ml/h)

ค.	มากกว่า 100 ml/h (Qs>100 ml/h )

โดยมีแนวทางและขั้นตอนในการกำหนดจุดสอบเทียบดังนี้

6.1	กำหนดจุดสอบเทียบอย่างน้อย 3 จุด โดยพิจารณาจากช่วงอัตราการไหลที่กำหนดข้างต้น  แต่ละช่วงอัตราการไหลต้องมีจุดสอบเทียบอย่างน้อย 1 จุด

6.2	ในแต่ละจุดสอบเทียบ ให้กำหนดช่วงเวลาอย่างน้อยที่จะต้องใช้ในการทำการวัด (Tm) โดยสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (1) หรือพิจารณาค่าที่คำนวณไว้ล่วงหน้าในตารางที่ 3  ในกรณีที่เวลาที่ค่า Tm ที่คำนวณได้มีค่าน้อยกว่า 5 นาที  ให้กำหนด Tm เท่ากับ 5 นาที

| Tm= 20Q+40Q | หรือ 5 นาที ขึ้นกับว่าค่าไหนมากกว่า | (1) |
| --- | --- | --- |

6.3	ในแต่ละจุดสอบเทียบ ให้กำหนดปริมาตรของสารละลายอย่างน้อยที่ต้องได้รับ (Vm)  โดยสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (2)  หรือพิจารณาค่าที่ถูกคำนวณไว้ล่วงหน้าจากตารางที่ 4

| Vm=Qs60×Tm | (2) |
| --- | --- |

เมื่อ	Qs	แทน		ค่าอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบ ซึ่งเป็นค่าที่ถูกปรับตั้งที่เครื่องควบคุมการให้สารละลาย

ทางหลอดเลือดดำ

ในการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่งและวิธีการวัด หลังจากที่เริ่มทำการวัดระยะ เวลาที่ต้องรอก่อนการบันทึกผลการวัดต้องไม่น้อยกว่าค่า Tm ส่วนการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง  ปริมาตรของสารละลายที่ถูกตวงต้องไม่น้อยกว่าค่า Vm  ทั้งนี้ต้องปรับค่า Vm ให้เป็นจำนวนเต็มที่เท่ากับขีดการแสดงผลของกระบอกตวง

ตารางที่ 3	ช่วงเวลาอย่างน้อยที่จำเป็นต้องใช้ในการวัดสำหรับการสอบเทียบ (Tm) ด้วยวิธีการตวง การชั่ง และการวัด

| อัตราการไหล (ml/h) | เวลา (min) | อัตราการไหล (ml/h) | เวลา (min) | อัตราการไหล (ml/h) | เวลา (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 60 | 15 | 12 | 150 | 5 |
| 2.0 | 38 | 20 | 10 | 200 | 5 |
| 2.5 | 33 | 25 | 9 | 250 | 5 |
| 3.0 | 30 | 30 | 8 | 300 | 5 |
| 3.5 | 27 | 35 | 7 | 350 | 5 |
| 4.0 | 25 | 40 | 7 | 400 | 5 |
| 4.5 | 23 | 45 | 6 | 450 | 5 |
| 5.0 | 22 | 50 | 6 | 500 | 5 |
| 5.5 | 21 | 55 | 6 | 550 | 5 |
| 6.0 | 20 | 60 | 5 | 600 | 5 |
| 6.5 | 19 | 65 | 5 | 650 | 5 |
| 7.0 | 18 | 70 | 5 | 700 | 5 |
| 7.5 | 17 | 75 | 5 | 750 | 5 |
| 8.0 | 17 | 80 | 5 | 800 | 5 |
| 8.5 | 16 | 85 | 5 | 850 | 5 |
| 9.0 | 16 | 90 | 5 | 900 | 5 |
| 9.5 | 15 | 95 | 5 | 950 | 5 |
| 10.0 | 15 | 100 | 5 | 1000 | 5 |

ตารางที่ 4	ปริมาตรอย่างน้อยที่จำเป็นต้องใช้ในการตวงน้ำหรือสารละลายสำหรับการสอบเทียบ (Vm) 
ด้วยวิธีการตวง การชั่ง และการวัด

| อัตราการไหล (ml/h) | ปริมาตร (ml) | อัตราการไหล (ml/h) | ปริมาตร (ml) | อัตราการไหล (ml/h) | ปริมาตร (ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.0 | 15 | 2.9 | 150 | 12.5 |
| 2.0 | 1.3 | 20 | 3.3 | 200 | 16.7 |
| 2.5 | 1.4 | 25 | 3.7 | 250 | 20.8 |
| 3.0 | 1.5 | 30 | 4.0 | 300 | 25.0 |
| 3.5 | 1.6 | 35 | 4.3 | 350 | 29.2 |
| 4.0 | 1.7 | 40 | 4.5 | 400 | 33.3 |
| 4.5 | 1.7 | 45 | 4.8 | 450 | 37.5 |
| 5.0 | 1.8 | 50 | 5.0 | 500 | 41.7 |
| 5.5 | 1.9 | 55 | 5.3 | 550 | 45.8 |
| 6.0 | 2.0 | 60 | 5.5 | 600 | 50.0 |
| 6.5 | 2.0 | 65 | 5.7 | 650 | 54.2 |
| 7.0 | 2.1 | 70 | 5.9 | 700 | 58.3 |
| 7.5 | 2.2 | 75 | 6.3 | 750 | 62.5 |
| 8.0 | 2.2 | 80 | 6.7 | 800 | 66.7 |
| 8.5 | 2.3 | 85 | 7.1 | 850 | 70.8 |
| 9.0 | 2.3 | 90 | 7.5 | 900 | 75.0 |
| 9.5 | 2.4 | 95 | 7.9 | 950 | 79.2 |
| 10.0 | 2.4 | 100 | 8.3 | 1000 | 83.3 |

7.	ขั้นตอนการสอบเทียบ

การสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำเป็นกระบวนการวัดโดยการใช้เครื่องมือมาตรฐานที่มีความสามารถสอบกลับได้ในทางมาตรวิทยา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ทราบถึงสมรรถนะของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ในด้านการควบคุมอัตราการไหลของสารละลายผ่านชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดเข้าสู่หลอดเลือดดำของผู้ป่วย หลักเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้การสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสามารถทำได้หลายวิธี คือ การชั่ง การตวง และการวัด

ตัวอย่างแบบบันทึกผลการสอบเทียบ แสดงในภาคผนวก ก

7.1	ขั้นตอนการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง

การสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยวิธีการตวง  โดยใช้กระบอกตวงและนาฬิกาจับเวลาเป็นเครื่องมือมาตรฐาน มีขั้นตอนดังนี้

1)	กำหนดจุดสอบเทียบพร้อมทั้งกำหนดปริมาตรของสารละลายที่ต้องได้รับ (Vm)

2)	ติดตั้งเครื่องมือสำหรับการสอบเทียบด้วยวิธีการตวงตามรูปที่ 1  โดยให้มั่นใจว่ากระบอกตวงสะอาดและแห้ง  ปลายของเข็มเบอร์ 18 ไม่อยู่สูงกว่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ หรืออยู่สูงกว่าไม่เกิน 20 cm ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบของความดันต้านกลับ (back pressure) ที่จะมีต่อปริมาณอัตราการไหลที่ถูกควบคุมโดยเครื่องควบคุมการให้สาระลายทางหลอดเลือดดำ  ระดับของสารละลายที่บรรจุอยู่ภายในถุงบรรจุสารละลายสูงจากเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำในระยะระหว่าง (50 5) cm  ท่อนำส่งสารละลายไปยังกระบอกตวงมีน้ำหรือสารละลายอยู่เต็มจนถึงปลายเข็มเบอร์ 18  และตำแหน่งของวาล์วสามทาง (3-way valve) อยู่ในทิศทางที่นำสารละลายให้ไหลลงสู่ภาชนะรองรับสารละลาย

รูปที่ 1 การติดตั้งเครื่องมือสำหรับการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง

3)	ปรับตั้งค่าอัตราการไหลที่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำให้มีค่าเท่ากับอัตราการไหล ณ จุดสอบเทียบที่เลือก

4)	ปรับตั้งค่าปริมาตรที่เครื่องต้องจ่าย (volume to be infused) ที่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำให้มีค่ามากกว่าปริมาตรของสารละลายอย่างน้อยที่ต้องได้รับ (ต้องปรับ VTBI ให้มีค่ามากกว่า Vm )

5)	เริ่มการทำงานของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ รอจนกระทั่งเครื่องทำงานอยู่ในสภาวะเสถียร โดยสังเกตเห็นว่ามีน้ำหรือสารละลายไหลลงสู่ภาชนะรองรับสารละลายอย่างต่อเนื่อง

6)	เมื่อพร้อม หมุนวาล์วสามทางให้น้ำหรือสารละลายไหลเข้าสู่กระบอกตวงพร้อมกับเริ่มทำการจับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลา

7)	สังเกตการเพิ่มขึ้นของปริมาตรของน้ำหรือสารละลายภายในกระบอกตวง

8)	หยุดจับเวลาเมื่อพบว่าปริมาตรของน้ำหรือสารละลายในกระบอกตวงครบตรงตามปริมาตรของสารละลายที่ต้องได้รับ (เท่ากับ Vm )

9)	บันทึกผลการวัดลงในตารางบันทึกผลการวัด ซึ่งได้แก่ เวลาที่นาฬิกาจับเวลา

(tij) และปริมาตรของสารละลายในกระบอกตวง (Vij) เมื่อ i แทน ลำดับของจุดสอบเทียบ และ j แทน ลำดับของผลการวัด  ตัวอย่างตารางบันทึกผลการวัดแสดงในตารางที่ 5

10)	วัดซ้ำที่จุดสอบเทียบเดิม โดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งการวางสายเป็นจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยก่อนเริ่มทำการวัดใหม่ต้องมั่นใจว่ากระบอกตวงแห้งและสะอาด

11)	วัดซ้ำในข้อ 2 – 10 ที่จุดสอบเทียบอื่นจนครบ 3 จุดตามที่ได้กำหนดไว้  โดยเปลี่ยนตำแหน่งการวางสายใหม่ (หากทำได้)

12)	จากผลการวัดในตารางที่ 5 คำนวณหาค่าอัตราการไหลด้วยการหาผลหารระหว่างปริมาตรของสารละลายในกระบอกตวงกับเวลา ตามสมการที่ (3)  บันทึกผลการคำนวณค่าอัตราการไหลที่ได้  ตัวอย่างของตารางบันทึกผลการคำนวณอัตราการไหล แสดงในตารางที่ 6

| Qij = Vijtij × 60 | (3) |
| --- | --- |

เมื่อ Qij 	แทน	อัตราการไหลที่คำนวณได้จากการใช้วิธีการตวง ที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i และผลการวัดลำดับ
ที่ j ในหน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง (ml/h)

Vij	แทน	ปริมาตรของสารละลายในกระบอกตวง ที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i และผลการวัดลำดับที่ j 
ในหน่วยมิลลิลิตร (ml)

tij	แทน	เวลา ในหน่วยนาที (min) ที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i และผลการวัดลำดับที่ j

i	แทน	ลำดับจุดสอบเทียบ

j 	แทน	ลำดับผลการวัด

60	แทน	ตัวคูณเพื่อเปลี่ยนหน่วยอัตราการไหลจากมิลลิตรต่อนาที (ml/min) เป็นมิลลิลิตรต่อชั่วโมง (ml/h)

ตารางที่ 5	ตัวอย่างตารางบันทึกผลการวัดด้วยวิธีการตวง

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหล ที่จุดสอบเทียบ (ml/h) | ปริมาณ | ผลการวัดจากเครื่องมือมาตรฐาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. | QS1 | ปริมาตร (ml) | V11 | V12 | V13 | V1 |
|  |  | เวลา (min) | t11 | t12 | t13 | t1 |
| 2. | QS2 | ปริมาตร (ml) | V21 | V22 | V23 | V2 |
|  |  | เวลา (min) | t21 | t22 | t23 | t2 |
| 3. | QS3 | ปริมาตร (ml) | V31 | V32 | V33 | V3 |
|  |  | เวลา (min) | t31 | t32 | t33 | t3 |

หมายเหตุ

QSi 	แทน	ค่าอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i ซึ่งเป็นค่าที่ถูกปรับตั้งบนเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

Vij และ tij	แทน	ค่าปริมาตรและเวลาที่ได้จากเครื่องมือมาตรฐาน ตามลำดับ

Vi และ ti	แทน	ค่าเฉลี่ยของปริมาตรและเวลาที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือมาตรฐาน ที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i  ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (5)

ตารางที่ 6 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการคำนวณอัตราการไหลและการประมวลผลจากการวัดด้วยวิธีการตวง

| ลำดับที่ | อัตราการไหลที่จุดสอบเทียบ(ml/h) | ผลการคำนวณอัตราการไหล1 (ml/h) |  |  | ค่าเฉลี่ย2 (ml/h) | ค่าเบี่ยงเบน3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |  |  |
| 1. | QS1 | Q11 | Q12 | Q13 | Q1 | sQ1 |
| 2. | QS2 | Q21 | Q22 | Q23 | Q2 | sQ2 |
| 3. | QS3 | Q31 | Q32 | Q33 | Q3 | sQ3 |

หมายเหตุ
1	ค่าอัตราการไหลซึ่งสามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (3)

2 	ค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i (Qi) สามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (5)

3 	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i (sQi) สามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (6)

7.2	ขั้นตอนการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง

การสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยวิธีการชั่ง โดยใช้เครื่องชั่งและนาฬิกาจับเวลาเป็นเครื่องมือมาตรฐาน มีขั้นตอนดังนี้

1)	กำหนดจุดสอบเทียบ พร้อมทั้งกำหนดเวลาที่จะทำการวัด (Tm) และคำนวณหาปริมาณของน้ำอย่างน้อยที่ต้องได้รับ (Vm)

2)	ติดตั้งเครื่องมือสำหรับการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง ตามรูปที่ 2  โดยท่อนำส่งสารละลายไปยังกระบอกตวงต้องมีน้ำหรือสารละลายอยู่เต็มถึงปลายเข็มเบอร์ 18 ทั้งภาชนะรองรับสารละลาย ก. และ ข.

รูปที่ 2 การติดตั้งเครื่องมือสำหรับการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง

3)	ชั่งน้ำหนักเริ่มต้นของภาชนะรองรับสารละลาย ข. ขณะที่ยังว่างเปล่า โดยภาชนะรองรับสารละลาย ข อาจถูกหุ้มด้วยวัสดุ เช่น พลาสติกใส เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำที่จะเกิดขึ้นในขณะทำการสอบเทียบ

4)	ปรับตั้งค่าอัตราการไหลที่เครื่องควบคุมการให้สารลายทางหลอดเลือดดำให้มีค่าเท่ากับค่าอัตราการไหล ณ จุดสอบเทียบที่เลือก

5)	ปรับตั้งค่าปริมาตรที่เครื่องต้องจ่าย (volume to be infused) ที่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ให้มากกว่าปริมาตรของสารละลายอย่างน้อยที่ต้องได้รับ  (ต้องปรับ VTBI ให้มีค่ามากกว่า Vm )

6)	เริ่มการทำงานของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ และรอจนกระทั่งสังเกตเห็นว่ามีน้ำหรือสารละลายไหลลงสู่ภาชนะรองรับสารละลาย ก. อย่างต่อเนื่อง

7)	หมุนวาล์วให้สารละลายไหลเข้าสู่ภาชนะรองรับสารละลาย ข. พร้อมกับเริ่มทำการจับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลา

8)	สังเกตการเพิ่มขึ้นของน้ำหรือสารละลายในภาชนะรองรับสารละลาย ข. และเวลาที่นาฬิกาจับเวลา

9)	จากการพิจารณาเวลาที่นาฬิกาจับเวลา เมื่อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำทำงานได้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนด  ให้หมุนวาล์วเพื่อให้สารละลายไหลเข้าสู่ภาชนะรองรับสารละลาย ก.  และหยุดจับเวลา หลังจากนั้นยกปลายเข็มออกจากภาชนะรองรับสารละลาย ข.

10)	ชั่งน้ำหนักของภาชนะบรรจุสารละลาย ข.

11)	หาค่ามวลของน้ำหรือสารละลายที่บรรจุในภาชนะบรรจุสารละลาย ข. ด้วยวิธีการชั่ง (Mij) โดยการหาผลต่างของน้ำหนักของภาชนะบรรจุสารละลาย ข. ก่อนและหลังการทำงานของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

12)	บันทึกผลการวัด ซึ่งได้แก่ มวลของน้ำหรือสารละลาย (Mij) ในหน่วย กรัม และเวลาที่ใช้ในการรวบรวมสารละลายในภาชนะ ข. (tij) ในหน่วยนาที ลงในตารางบันทึกผลการวัดด้วยวิธีการชั่ง โดย i แทน ลำดับของจุดสอบเทียบ และ j แทน ลำดับของผลการวัด   ตัวอย่างของตารางบันทึกผลการวัดด้วยวิธีการชั่งแสดงในตารางที่ 7

13)	วัดซ้ำที่จุดสอบเทียบเดิม โดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งการวางสายเป็นจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยก่อนเริ่มทำการวัดใหม่ ต้องมั่นใจว่าภาชนะบรรจุสารละลาย ข.  สะอาดและแห้ง

14)	วัดซ้ำในข้อ 2 – 13 ที่จุดสอบเทียบอื่นจนครบ 3 ค่าตามที่ได้กำหนดไว้  โดยเปลี่ยนตำแหน่งการวางสายใหม่ (หากทำได้)

15)	จากผลการวัดในตารางที่ 7 คำนวณหาค่าอัตราการไหลโดยอาศัยสมการที่ (4)  และบันทึกผลการคำนวณค่าอัตราการไหลที่ได้  ตัวอย่างตารางบันทึกผลการคำนวณอัตราการไหล แสดงในตารางที่ 8

| Qij= 60tij ×Mij+k∙tij×1-ρaρm×1ρw-ρa] | (4) |
| --- | --- |

เมื่อ 	Qij  	แทน	อัตราการไหลที่คำนวณได้จากการใช้วิธีการชั่ง ในหน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง (ml/h)

Mij 	แทน 	มวลของสารละลายที่บรรจุในภาชนะบรรจุสารละลาย ข. ที่ได้จากการชั่ง ในหน่วยกรัม (g)

tij	แทน	เวลาที่ใช้ในการเก็บสารละลาย ในหน่วยนาที (min)

i  และ  j	แทน	  ลำดับของจุดสอบเทียบ และลำดับของผลการวัด ตามลำดับ

k	แทน	สัมประสิทธิ์การระเหย ในหน่วยกรัมต่อนาที (g/min)  ในกรณีที่พิจารณาว่าค่าความไม่
 			แน่นอนของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำมีค่าไม่น้อยกว่า 2% หรือ 
 			0.1 ml/h สามารถพิจารณาค่า k∙Tij ได้ว่ามีค่าน้อยมากและสามารถละเลยได้

ρa	แทน	ความหนาแน่นของอากาศ กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.0012 g/ml

ρm	แทน	ความหนาแน่นของมวลมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องชั่ง 
 			กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 8 g/ml

ρw	แทน	ความหนาแน่นของน้ำที่ใช้ในการสอบเทียบ ในหน่วย g/ ml (ดูภาคผนวก ฉ)

60	แทน	ตัวคูณเพื่อเปลี่ยนหน่วยอัตราการไหลจากมิลลิลิตรต่อนาที (ml/min)

เป็นมิลลิลิตรต่อชั่วโมง (ml/h)

ตารางที่ 7  ตัวอย่างตารางบันทึกผลการวัดด้วยวิธีการชั่ง

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหลที่จุดสอบเทียบ (ml/h) | ปริมาณ | ผลการวัดจากเครื่องมือมาตรฐาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. | QS1 | มวล (g) | M11 | M12 | M13 | M1 |
|  |  | เวลา (min) | t11 | t12 | t13 | t1 |
| 2. | QS2 | มวล (g) | M21 | M22 | M23 | M2 |
|  |  | เวลา (min) | t21 | t22 | t23 | t2 |
| 3. | QS3 | มวล (g) | M31 | M32 | M33 | M3 |
|  |  | เวลา (min) | t31 | t32 | t33 | t3 |

หมายเหตุ

QSi 	แทน	ค่าอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i โดยเป็นค่าที่ปรับตั้งบนเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

Mij และ tij	แทน	ค่ามวลและเวลาที่ได้จากเครื่องมือมาตรฐาน ตามลำดับ

Mi และ ti	แทน	ค่าเฉลี่ยของมวลและเวลาที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือมาตรฐานที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i  ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (5)

ตารางที่ 8  ตัวอย่างตารางบันทึกผลการคำนวณอัตราการไหลจากการวัดด้วยวิธีการชั่ง

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหลที่จุดสอบเทียบ(ml/h) | ผลการคำนวณอัตราการไหล1 (ml/h) |  |  | ค่าเฉลี่ย2 (ml/h) | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |  |  |
| 1. | QS1 | Q11 | Q12 | Q13 | Q1 | sQ1 |
| 2. | QS2 | Q21 | Q22 | Q23 | Q2 | sQ2 |
| 3. | QS3 | Q31 | Q32 | Q33 | Q3 | sQ3 |

หมายเหตุ
1	ค่าอัตราการไหลซึ่งสามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (4)

2 	ค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i (Qi) สามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (5)

3 	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i (sQi) สามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (6)

7.3	ขั้นตอนการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด

การสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยวิธีการวัด สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ การสอบเทียบโดยใช้เครื่องวัดอัตราการไหล  และการสอบเทียบโดยใช้เครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

7.3.1	การสอบเทียบโดยการใช้เครื่องวัดอัตราการไหล

การสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยใช้เครื่องวัดอัตราการไหลมีขั้นตอนดังนี้

1)	กำหนดจุดสอบเทียบ พร้อมทั้งกำหนดเวลาที่จะทำการวัด (Tm) และคำนวณหาปริมาณของน้ำอย่างน้อยที่ต้องได้รับ (Vm)

2)	ติดตั้งเครื่องมือสำหรับการสอบเทียบโดยการใช้เครื่องวัดอัตราการไหล ตามรูปที่ 3

รูปที่ 3 การติดตั้งเครื่องมือสำหรับการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด โดยการใช้เครื่องวัดอัตราการไหล

3)	ปรับตั้งค่าอัตราการไหลที่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำให้มีค่าเท่ากับค่าอัตราการไหล ณ จุดสอบเทียบที่เลือก

4)	ปรับตั้งค่าปริมาตรที่เครื่องต้องจ่าย (volume to be infused) ที่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ให้มีปริมาณมากกว่าปริมาตรของสารละลายอย่างน้อยที่ต้องได้รับ (มากกว่า Vm )

5)	เริ่มการทำงานของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ รอให้เครื่องทำงานอยู่ในสภาวะเสถียร หลังจากนั้นเริ่มการทำงานของเครื่องวัดอัตราการไหล

6)	เมื่อเวลาที่จะทำการวัดครบตามกำหนด บันทึกผลการวัด ซึ่งได้แก่ อัตราการไหลสะสม (accumulated flow) ในหน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง  ตัวอย่างตารางบันทึกผลการวัดโดยใช้เครื่องวัดอัตราการไหลแสดงใน

ตารางที่ 9

7)	วัดซ้ำที่จุดสอบเทียบเดิม โดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งการวางสาย เป็นจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

8)	ทำซ้ำในข้อ 2 – 7 ที่จุดสอบเทียบอื่นจนครบ 3 ค่าตามที่ได้กำหนดไว้  โดยเปลี่ยนตำแหน่งการวางสายใหม่ (หากทำได้)

ตารางที่ 9  ตัวอย่างตารางบันทึกผลการวัดโดยการใช้เครื่องวัดอัตราการไหล

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหลที่จุดสอบเทียบ1 (ml/h) | ผลการวัดค่าอัตราการไหล (ml/h) |  |  | ค่าเฉลี่ย2 (ml/h) | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |  |  |
| 1. | QS1 | Q11 | Q12 | Q13 | Q1 | sQ1 |
| 2. | QS2 | Q21 | Q22 | Q23 | Q2 | sQ2 |
| 3. | QS3 | Q31 | Q32 | Q33 | Q3 | sQ3 |

หมายเหตุ

1	QSi	แทน	ค่าอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i โดยเป็นค่าที่ถูกตั้งบนเครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง
 		หลอดเลือดดำ

2 	ค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i (Qi) สามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (5)

3 	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i (sQi) สามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (6)

7.3.2	การสอบเทียบโดยการใช้เครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

1)	กำหนดจุดสอบเทียบ พร้อมทั้งกำหนดเวลาที่จะทำการวัด (Tm) และคำนวณหาปริมาณของน้ำอย่างน้อยที่ต้องได้รับ (Vm)

2)	ติดตั้งเครื่องมือสำหรับการสอบเทียบโดยการใช้เครื่องวิเคราะห์ฯ ตามรูปที่ 4 โดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้

3)	ปรับตั้งค่าอัตราการไหลที่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำให้อยู่ในตำแหน่งจุดสอบเทียบที่เลือก

4)	ปรับตั้งค่าปริมาตรที่เครื่องต้องจ่าย (volume to be infused) ที่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำให้มีปริมาณมากกว่าปริมาตรของสารละลายอย่างน้อยที่ต้องได้รับ (มากกว่า Vm)

5)	ปรับตั้งค่าการใช้งานเครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำตามที่ระบุในคู่มือการใช้งาน

6)	เริ่มการทำงานของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ และเครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

7)	เมื่อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำทำงานได้ครบตามเวลาที่กำหนด บันทึกผลการวัดที่ได้จากเครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ซึ่งได้แก่ อัตราการไหล ในหน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง ตัวอย่างตารางบันทึกผลการวัดโดยใช้เครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแสดงในตารางที่ 10

8)	วัดซ้ำที่จุดสอบเทียบเดิม โดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งการวางสาย เป็นจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

9)	ทำซ้ำในข้อ 2 – 8 ที่จุดสอบเทียบอื่นจนครบ 3 ค่าตามที่ได้กำหนดไว้  โดยเปลี่ยนตำแหน่งการวางสายใหม่ (หากทำได้)

รูปที่ 4 การติดตั้งเครื่องมือสำหรับการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด โดยการใช้เครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

ตารางที่ 10	ตัวอย่างตารางบันทึกผลการวัดโดยการใช้เครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหล ที่จุดสอบเทียบ1 (ml/h) | ผลการวัดค่าอัตราการไหล (ml/h) |  |  | ค่าเฉลี่ย2 (ml/h) | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |  |  |
| 1. | QS1 | Q11 | Q12 | Q13 | Q1 | sQ1 |
| 2. | QS2 | Q21 | Q22 | Q23 | Q2 | sQ2 |
| 3. | QS3 | Q31 | Q32 | Q33 | Q3 | sQ3 |

หมายเหตุ

1 	QSi	แทน ค่าอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i โดยเป็นค่าที่ถูกตั้งบนเครื่องควบคุมการให้สารละลาย
ทางหลอดเลือดดำ

2	ค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i (Qi) สามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (5)

3	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i (sQi) สามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (6)

8.	การคำนวณผลการสอบเทียบ

การคำนวณผลการสอบเทียบ คือ กระบวนการวิเคราะห์ผลการวัดโดยอาศัยการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการสอบเทียบ โดยจะถูกนำไปรายงานเป็นผลการสอบเทียบ และนำไปใช้ในการไปประเมินความไม่แน่นอนหรือการทวนสอบต่อไป  การคำนวณผลการสอบเทียบ ประกอบด้วย การหาค่าเฉลี่ยของผลการวัด (X)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, s) ของผลการวัด  ค่าความคลาดเคลื่อน (ε)  ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (%ε)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1	ค่าเฉลี่ยของผลการวัด

การหาค่าเฉลี่ยของผลการวัด ซึ่งได้แก่ ปริมาตร (V) เวลา (t) หรืออัตราการไหล (Q) สามารถหาได้จากสมการที่ (5) ดังนี้

| Xi=1nj=1nXij | (5) |
| --- | --- |

เมื่อ	Xi	แทน	ค่าเฉลี่ยของปริมาณที่ทำการวัดที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i

Xij	แทน	ปริมาณผลการวัดที่ตรวจวัดได้ที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i และการวัดลำดับที่ j

n	แทน	จำนวนผลการวัดทั้งหมด
 	i 	แทน	ลำดับของจุดสอบเทียบ
	j 	แทน	ลำดับของผลการวัด

8.2	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวัด

การคำนวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวัด สามารถหาได้ตามสมการที่ (6) ดังนี้

| sXi =1(n-1) j=1n(Xij- Xi)2 | (6) |
| --- | --- |

เมื่อ 	sXi	แทน	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวัดที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i

Xij	แทน	ปริมาณผลการวัดที่ตรวจวัดได้ที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i และการวัดลำดับที่ j

Xi	แทน	ค่าเฉลี่ยของปริมาณที่ทำการวัดที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i

i	แทน	ลำดับของจุดสอบเทียบ

j	แทน	ลำดับของผลการวัด

8.3	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหล

ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหล คือ ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือมาตรฐาน กับค่าอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบซึ่งถูกปรับตั้งที่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

| εi= Qi - QSi | (7) |
| --- | --- |

เมื่อ	εi	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของการควบคุมอัตราการไหลของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i

Qi 	แทน	ค่าเฉลี่ยของผลการวัดอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i

QSi แทน	ค่าอัตราการไหลที่ตั้งบนเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i

8.4	ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหล

ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหล หรือจำนวนร้อยละของความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหล สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (8) ดังนี้

| %εi= (Qi - QSi)QSi ×100 | (8) |
| --- | --- |

เมื่อ	%εi	แทน	ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน ที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i

Qi	แทน	ค่าเฉลี่ยของผลการวัดอัตราการไหล ที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i

QSi	แทน	ค่าอัตราการไหลที่ตั้งบนเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i

9.	การรายงานผลการสอบเทียบ

การรายงานผลการสอบเทียบ คือ การนำผลการวัด ผลการคำนวณ รวมถึงผลการประเมินความไม่แน่นอน มารายงานให้ทราบถึงสมรรถนะของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ รายงานผลการสอบเทียบแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำในด้านการควบคุมอัตราการไหลของสารละลายให้เข้าสู่หลอดเลือดดำของผู้ป่วยขณะที่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำทำงาน ณ อัตราการไหลที่กำหนด

รายงานผลการสอบเทียบประกอบด้วย ผลการคำนวณที่ได้จากการประมวลผลผลการวัดตามวิธีการในหัวข้อที่ 0 และค่าความไม่แน่นอน  ตัวอย่างรายงานผลการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ แสดงในตารางที่ 11  การรายงานความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนสามารถรายงานอยู่ในหน่วยของปริมาณ(ml/h) หรือรูปร้อยละ (%) ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับบริการ

ตารางที่ 11	ตัวอย่างรายงานผลการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

| ลำดับ (i ) | อัตราการไหลที่ตั้ง (ml/h) | อัตราการไหล ที่วัดได้1 (ml/h) | ความคลาดเคลื่อน |  | ความไม่แน่นอน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปริมาณ2 (ml/h) | ร้อยละ3 (%) | ปริมาณ (ml/h) | ร้อยละ (%) |
| 1 | QS1 | Q1 | ε1 | %ε1 | * | * |
| 2 | QS2 | Q2 | ε2 | %ε2 | * | * |
| 3 | QS3 | Q3 | ε3 | %ε3 | * | * |

หมายเหตุ

QSi	แทน	ค่าอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i

1 	ค่าเฉลี่ยของอัตราการไหล (Qi) สามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (5)

2 	ปริมาณความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหล (εi) สามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (7)

3 	จำนวนร้อยละของความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหล (%εi) สามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (8)

*	ผลการประเมินค่าความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ 	แนวทางการประเมินค่าความไม่
 	แน่นอนดูได้จากภาคผนวก ข ภาคผนวก ค และ ภาคผนวก ง สำหรับการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง ชั่ง และวัด ตามลำดับ

10.	การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (uncertainty of measurement)

ภาคผนวก ข การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง

ภาคผนวก ค การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง

ภาคผนวก ง การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด

11.	การทวนสอบ (verification)

ในหลักเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ ให้คำแนะนำแนวทางการกำหนดเกณฑ์การทวนสอบไว้ในภาคผนวก จ

12.	ตัวอย่างผลการสอบเทียบ

ภาคผนวก ช ตัวอย่างผลการสอบเทียบ

ภาคผนวก ก  ตัวอย่างแบบบันทึกผลการสอบเทียบ

ก.1	ตัวอย่างแบบบันทึกผลการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง

| เครื่องที่ทำการสอบเทียบ (UUC) | วันที่ …………………………………………………………...... |  |
| --- | --- | --- |
| ยี่ห้อ (Brand) ………………………………………………...... | สภาวะแวดล้อม |  |
| รุ่น (Model) ………………………………………………........ | อุณหภูมิ | ก่อน …………………………….C |
| หมายเลขเครื่อง ……………………………………………...... |  | หลัง ……………………………..C |
| เครื่องมือมาตรฐาน (STD) | ผู้ทำการวัด …………………………………………………..... |  |
| ขนาดของกระบอกตวง …………………………… ml |  |  |
| ระยะห่างระหว่างขีด ………………………………..ml. | ผู้ตรวจสอบ …………………………………………….......... วันที่ ……………………………………………………….......... |  |
| ประเภทของสารละลาย…………………………………....... |  |  |

ตารางบันทึกผลการวัด

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหลที่จุดสอบเทียบ (ml/h) | ปริมาณ | ผลการวัดจากเครื่องมือมาตรฐาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. |  | ปริมาตร (ml) |  |  |  |  |
|  |  | เวลา (min) |  |  |  |  |
| 2. |  | ปริมาตร (ml) |  |  |  |  |
|  |  | เวลา (min) |  |  |  |  |
| 3. |  | ปริมาตร (ml) |  |  |  |  |
|  |  | เวลา (min) |  |  |  |  |

ผลการคำนวณผลการวัด

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหลที่ จุดสอบเทียบ (ml/h) | ผลการคำนวณอัตราการไหล (ml/h) |  |  | ค่าเฉลี่ย (ml/h) | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

ก.2	ตัวอย่างแบบบันทึกผลการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง

| เครื่องที่ทำการสอบเทียบ (UUC) | วันที่ …………………………………………………………........ |  |
| --- | --- | --- |
| ยี่ห้อ (Brand) …………………………………….......…………. |  |  |
| รุ่น (Model) ………………………………………...…......……. | สภาวะแวดล้อม |  |
| หมายเลขเครื่อง …………………………………….………....... | อุณหภูมิ | ก่อน …………………………….C |
| เครื่องมือมาตรฐาน (STD) |  | หลัง ……………………………..C |
| ยี่ห้อ (Brand) …………………………………………...……...... | ผู้ทำการวัด …………………………………………………...... |  |
| รุ่น (Model) ……………………………………………...…....... |  |  |
| ประเภทของสารละลาย…………………………………......... | ผู้ตรวจสอบ ……………….………………………………....... วันที่ …………………………..……………………………......... |  |
| ความหนาแน่นน้ำ (ρw)……………………….… g/ml |  |  |

ตารางบันทึกผลการวัด

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหล ที่จุดสอบเทียบ (ml/h) | ปริมาณ | ผลการวัดจากเครื่องมือมาตรฐาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. |  | มวล (g) |  |  |  |  |
|  |  | เวลา (min) |  |  |  |  |
| 2. |  | มวล (g) |  |  |  |  |
|  |  | เวลา (min) |  |  |  |  |
| 3. |  | มวล (g) |  |  |  |  |
|  |  | เวลา (min) |  |  |  |  |

ผลการคำนวณผลการวัด

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหล ที่จุดสอบเทียบ (ml/h) | ผลการคำนวณอัตราการไหล (ml/h) |  |  | ค่าเฉลี่ย (ml/h) | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

ก.3	ตัวอย่างแบบบันทึกผลการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด

| เครื่องที่ทำการสอบเทียบ (UUC) | วันที่ …………………………………………………………........... |  |
| --- | --- | --- |
| ยี่ห้อ (Brand) ………………………………………...………. | สภาวะแวดล้อม |  |
| รุ่น (Model) ……………………………………………....…. | อุณหภูมิ | ก่อน …………………………….C |
| หมายเลขเครื่อง ……………………………………………... |  | หลัง ……………………………..C |
| เครื่องมือมาตรฐาน (STD) | ผู้ทำการวัด ………………………………………………….......... |  |
| ยี่ห้อ (Brand) ……………………………………………….... |  |  |
| รุ่น (Model) ………………………………………………..... | ผู้ตรวจสอบ ……………………………………………............... วันที่ ……………………………………………………….............. |  |
| ประเภทของสารละลาย………………………………….... |  |  |

ตารางบันทึกผลการวัดและผลการคำนวณผลการวัด

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหล ที่จุดสอบเทียบ (ml/h) | ผลการวัดอัตราการไหล (ml/h) |  |  | ค่าเฉลี่ย (ml/h) | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวก ข แนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด

สำหรับการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง

การประเมินค่าความไม่แน่นอนเป็นกระบวนการประมวลผลการวัดควบคู่กับการประเมินสิ่งที่คาดว่าจะส่งผลกระทบกับผลการวัด เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าที่แสดงถึงขอบเขตที่คาดว่าปริมาณที่แท้จริงอยู่ภายในนั้น การประเมินความไม่แน่นอนจึงเป็นกระบวนการที่ทำให้ผลการสอบเทียบมีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม   การพิจารณาแหล่งของค่าความไม่แน่นอนในแต่ละห้องปฏิบัติการอาจมีความแตกต่างกัน เนื้อหาการประเมินความไม่แน่นอนในภาคผนวกนี้เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้น  โดยนำเสนอแนวทางการประเมินและแหล่งของความไม่แน่นอนเบื้องต้นที่จำเป็นต้องพิจารณาสำหรับการประเมินความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยหลักเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้เท่านั้น

ค่าอัตราการไหลที่ตรวจวัดได้ด้วยวิธีการตวงโดยการใช้กระบอกตวงและนาฬิกาจับเวลาเป็นเครื่องมือมาตรฐานมีแหล่งของความไม่แน่นอนแสดงใน

แนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยการใช้กระบอกตวงและนาฬิกาจับเวลาเป็นเครื่องมือมาตรฐานมีดังนี้

ตารางที่ ข.1	แหล่งของความไม่แน่นอนเบื้องต้นสำหรับการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับ
การสอบเทียบด้วยวิธีการตวง

| แหล่งของ ความไม่แน่นอน | สัญลักษณ์ | แหล่งของปริมาณ | ลักษณะ การกระจาย | ความไม่แน่นอนมาตรฐาน | ระดับขั้น ความเสรี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบอกตวง | δVstd | ความถูกต้องหรือเกณฑ์ การใช้งานของกระบอกตวง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular) | uV | ∞ |
| ความละเอียดของกระบอกตวง | δVres | จากส่วนแสดงผลการวัดของกระบอกตวง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular) | urV | ∞ |
| นาฬิกาจับเวลา | δtstd | ความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานของนาฬิกาจับเวลา | สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular) | ut | ∞ |
| ความละเอียดของนาฬิกาจับเวลา | δtres | จากส่วนแสดงผลการวัดของนาฬิกาจับเวลา | สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular) | urt | ∞ |
| ความสามารถวัดซ้ำ | δQrep | ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าอัตราการไหล (sQ) ตามสมการที่ (6) | ปกติ (normal) | urep | 2 |

ข.1	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

∆Q= Qstd-δQVstd-δQtstd-δQVres-δQtres- δQrep-Qs (ข.1)

เมื่อ	Qstd	แทน	ค่าอัตราการไหลที่ได้จากการวัดโดยการใช้เครื่องมือมาตรฐาน ซึ่งได้แก่ กระบอกตวงและนาฬิกาจับเวลา

Qs 	แทน	อัตราการไหลที่ตั้งบนเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

δQVstd 	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานของกระบอกตวง

δQtstd 	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานของนาฬิกาจับเวลา

δQVres 	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความละเอียดของกระบอกตวง

δQtres 	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความละเอียดของนาฬิกาจับเวลา

δQrep  	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจากการวัดซ้ำ

ข.2	การคำนวณค่าความไม่แน่นอนของค่าอัตราการไหล

ค่าความไม่แน่นอนของค่าอัตราการไหลที่ได้มาจากการวัดด้วยวิธีการตวง เกิดขึ้นได้จากแหล่งของความไม่แน่นอน ดังนี้

1)	ความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานกระบอกตวง

2)	ความละเอียดของส่วนแสดงผลของกระบอกตวง

3)	ความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานนาฬิกาจับเวลา

4)	ความละเอียดของส่วนแสดงผลของนาฬิกาจับเวลา

5)	ความไม่แน่นอนจากการวัดซ้ำ

หมายเหตุ

ในกรณีที่ใช้เวลาทำการวัดอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 5 นาทีและรายงานความไม่แน่นอนไม่น้อยกว่า 2 % ไม่มีความจำเป็นต้องประเมินแหล่งความไม่แน่นอนเนื่องจากความไม่เสถียรของการควบคุมอัตราการไหลของเครื่องควบคุมการให้สารละลายในหลอดเลือดดำในระยะเวลาอันสั้น (short term stability)

รายละเอียดของการประเมินค่าความไม่แน่นอนจากแต่ละแหล่ง มีดังนี้

1)	ความไม่แน่นอนจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานกระบอกตวง

ความไม่แน่นอนของอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานกระบอกตวง (uQVstd) สามารถประเมินได้จากสมการดังนี้

| uQVstd=cQV×uV | (ข.1) |
| --- | --- |

เมื่อ	cQV	แทน		สัมประสิทธิ์ความไว (sensitivity coefficient) ของปริมาตรที่มีต่อค่าอัตราการไหล ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ข.2)

uV 	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน (standard uncertainty) ของกระบอกตวง ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ข.3)

| cQV= QiVi | (ข.2) |
| --- | --- |

เมื่อ 	Qi 	แทน	ค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i  โดยสามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (5) หรือได้มาจากผลการประมวลผลในตารางที่ 6

Vi 	แทน	ค่าเฉลี่ยของผลการวัดปริมาตรที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i  โดยสามารถคำนวณได้จากผลการวัดโดยอาศัยสมการที่ (5) หรือได้มาจากผลการวัดใน

ตารางที่ 5

| uV =δVstd3 | (ข.3) |
| --- | --- |

เมื่อ	δVstd	แทน	ค่าความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานกระบอกตวง

2)	ความไม่แน่นอนจากความละเอียดของส่วนแสดงผลของกระบอกตวง

ในหลักเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ แนะนำให้ตัดสินค่าของปริมาณของสารละลายที่ตรงกับขีดบอกปริมาณบนกระบอกตวง ดังนั้นค่าความไม่แน่นอนของอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความละเอียดของส่วนแสดงผลของกระบอกตวง (uQVres) สามารถประเมินได้จากสมการดังนี้

| uQVres=cQV ×urV | (ข.4) |
| --- | --- |

เมื่อ	cQV 	แทน	สัมประสิทธิ์ความไว (sensitivity coefficient) ของปริมาตรที่มีต่อค่าอัตราการไหล ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ข.2)

urV  	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน (standard uncertainty) ที่เกิดขึ้นจากความละเอียดของส่วนแสดงผลของกระบอกตวงซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ข.5)

| urV =(δVres10)3 | (ข.5) |
| --- | --- |

เมื่อ 	δVres แทน	ความละเอียดของส่วนแสดงผลการวัดของกระบอกตวง

3)	ความไม่แน่นอนจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานนาฬิกาจับเวลา

ความไม่แน่นอนของอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานนาฬิกาจับเวลา (uQTstd) สามารถประเมินได้จากสมการดังนี้

| uQtstd=cQt ×ut | (ข.6) |
| --- | --- |

เมื่อ	cQt 	แทน	สัมประสิทธิ์ความไว (sensitivity coefficient) ของเวลาที่มีต่อค่าอัตราการไหล ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ข.7)

ut  	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน (standard uncertainty) ของนาฬิกาจับเวลา ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ข.8)

| cQt= Qiti | (ข.7) |
| --- | --- |

เมื่อ	Qi	แทน	ค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i  โดยสามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการ

ที่ (5) หรือได้มาจากผลการประมวลผลในตารางที่ 6

ti  	แทน	ค่าเฉลี่ยของผลการวัดเวลาที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i  โดยสามารถคำนวณได้จากผลการวัดโดยอาศัยสมการที่ (5) หรือได้มาจากผลการวัดใน

ตารางที่ 5

| ut =δtstd3 | (ข.8) |
| --- | --- |

เมื่อ	δTstd	แทน	ค่าความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานนาฬิกาจับเวลา

4)	ความไม่แน่นอนจากความละเอียดของส่วนแสดงผลของนาฬิกาจับเวลา

ค่าความไม่แน่นอนของอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความละเอียดของส่วนแสดงผลของนาฬิกาจับเวลา (uQtres) สามารถประเมินได้จากสมการดังนี้

| uQtres=cQt ×urt | (ข.9) |
| --- | --- |

เมื่อ	cQt 	แทน	 สัมประสิทธิ์ความไว (sensitivity coefficient) ของเวลาที่มีต่อค่าอัตราการไหล ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ข.7)

urt 	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน (standard uncertainty) ที่เกิดขึ้นจากความละเอียดของส่วนแสดงของนาฬิกาจับเวลาซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ข.10)

| urt =δtres23 | (ข.10) |
| --- | --- |

เมื่อ 	δtres	แทน	ความละเอียดของส่วนแสดงผลการวัดของนาฬิกาจับเวลา

5)	ความไม่แน่นอนจากการวัดซ้ำ

ความไม่แน่นอนของอัตราการไหลอันเนื่องมาจากการวัดซ้ำ (urep) สามารถประเมินได้จากสมการดังนี้

| urep =δQrep23=sQi23 | (ข.11) |
| --- | --- |

เมื่อ 	sQi 	แทน	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการคำนวณค่าอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i ซึ่งได้มาจากการคำนวณโดยอาศัยสมการที่ (6) หรือ ผลการคำนวณผลการวัดในตารางที่ 6

ข.3	ความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (combined standard uncertainty)

ความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม เกิดขึ้นจากการรวมค่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากแหล่งความไม่แน่นอนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการตวงโดยการใช้กระบอกตวงและนาฬิกาจับเวลาเป็นเครื่องมือมาตรฐาน  สามารถหาได้ดังนี้

| uc= uQVstd2+uQVres2+uQtstd2+uQtres2+urep2 | (ข.12) |
| --- | --- |

เมื่อ 	uc(y) 	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง

ข.4	ระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (effective degree of freedom of combined standard uncertainty)

การหาค่าระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (veff) สามารถหาได้จากสมการ Welch-Satterthwaite ดังนี้

| veff=uc4(y)i=1Nui(y)4νi | (ข.13) |
| --- | --- |

เมื่อ	uc	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง

ui(y) 	แทน	ค่าความไม่แน่นอนของค่าอัตราการไหลจากแหล่งความไม่แน่นอนองค์ประกอบที่ i  และ

vi 	แทน	ค่าระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐานจากแหล่งความไม่แน่นอนองค์ประกอบที่ i

ดังนั้น ค่าระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง จึงสามารถหาได้ดังนี้

| veff=uc4(y)uQVstd2∞+uQVres2∞+uQtstd2∞+uQtres2∞+urep22=2×uc4urep2 | (ข.14) |
| --- | --- |

ข.5	ค่าความไม่แน่นอนขยาย (expanded uncertainty)

การคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนขยาย สามารถหาได้ตามสมการดังนี้

| UE=k×uc | (ข.15) |
| --- | --- |

เมื่อ	UE	แทน	ค่าความไม่แน่นอนขยายของการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง

uc  แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง

k 	แทน	ค่า Coverage factor ที่ได้มาจากการใช้ค่าระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐาน veff  ร่วมกับการเปิดตาราง student-t

จำนวนร้อยละของความไม่แน่นอนขยาย (%UE) สามารถหาได้จากสมการดังนี้

| %UE= UEQi×100 | (ข.16) |
| --- | --- |

เมื่อ	Qi	แทน	ค่าอัตราการไหลเฉลี่ยของการวัดอัตราการไหลด้วยวิธีการตวงที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i ซึ่งค่านี้เป็นตัวแทนของค่าอัตราการไหลที่ได้มาจากการวัดโดยการใช้เครื่องมือมาตรฐาน (Qstd)  และ

UE 	แทน	ค่าความไม่แน่นอนขยายของการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง

ตารางที่ ข.2  ตัวอย่างแบบประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง

| Quantity | Estimate Value | Unit | Standard Uncertainty | Probability Distribution |  | Sensitivity Coefficient | Uncertainty Contribution | Degree of Freedom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xi | xi |  | u(xi) |  |  | ci | ui(y) | vi |
| Qs | QSi | ml/h | - | - |  | - | - | - |
| Vstd | (5) | ml | (ข.3) | Rectangular |  | (ข.2) | (ข.1) |  |
| δVres | 0 | ml | (ข.5) | Rectangular |  | (ข.2) | (ข.4) |  |
| tstd | (5) | min | (ข.8) | Rectangular |  | (ข.7) | (ข.6) |  |
| δtres | 0 | min | (ข.10) | Rectangular |  | (ข.7) | Error! Reference source not found. |  |
| δQrep | 0 | ml/h | (ข.11) | Normal |  | 1 | (ข.11) | 2 |
| Qstd | Qi | ml/h | uc | k= | จากตาราง student-t |  | (ข.12) | (ข.14) |
| ∆Q | Error! Reference source not found. | ml/h | UE |  |  |  | (ข.15) | ml/h |
|  |  |  |  |  |  |  | (ข.16) | % |

ภาคผนวก ค แนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด

สำหรับการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง

การประเมินค่าความไม่แน่นอนเป็นกระบวนการประมวลผลการวัดควบคู่กับการประเมินสิ่งที่คาดว่าจะส่งผลกระทบกับผลการวัด เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าที่แสดงถึงขอบเขตที่คาดว่าปริมาณที่แท้จริงอยู่ภายในนั้น การประเมินความไม่แน่นอนจึงเป็นกระบวนการที่ทำให้ผลการสอบเทียบมีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม   การพิจารณาแหล่งของค่าความไม่แน่นอนในแต่ละห้องปฏิบัติการอาจมีความแตกต่างกัน เนื้อหาการประเมินความไม่แน่นอนในภาคผนวกนี้เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้น  โดยนำเสนอแนวทางการประเมินและแหล่งของความไม่แน่นอนเบื้องต้นที่จำเป็นต้องพิจารณาสำหรับการประเมินความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยวิธีการตามมาตรฐานฉบับนี้เท่านั้น

ค่าอัตราการไหลที่ตรวจวัดได้ด้วยวิธีการชั่งโดยการใช้เครื่องชั่งและนาฬิกาจับเวลาเป็นเครื่องมือมาตรฐานมีแหล่งของความไม่แน่นอนแสดงใน

ตารางที่ ค.1

ตารางที่ ค.1	แหล่งของความไม่แน่นอนเบื้องต้นสำหรับการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับ
การสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง

| แหล่งของ ความไม่แน่นอน | สัญลักษณ์ | แหล่งของปริมาณ | ลักษณะ การกระจาย | ความไม่แน่นอนมาตรฐาน | ระดับขั้น ความเสรี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เครื่องชั่ง | δMstd | ความถูกต้องหรือเกณฑ์ การใช้งานเครื่องชั่ง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular) | uM | ∞ |
| ความละเอียดของเครื่องชั่ง | δMres | จากส่วนแสดงผลการวัดของเครื่องชั่ง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular) | urM | ∞ |
| นาฬิกาจับเวลา | δtstd | ความถูกต้องหรือเกณฑ์ การใช้งานของนาฬิกาจับเวลา | สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular) | ut | ∞ |
| ความละเอียดของนาฬิกาจับเวลา | δtres | จากส่วนแสดงผลการวัดของนาฬิกาจับเวลา | สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular) | urt | ∞ |
| ความหนาแน่นของน้ำ | δρ | สมการที่ใช้ในการคำนวณอุณหภูมิและความบริสุทธิ์ของน้ำ | ปกติ (normal) | uρ | ∞ |
| ความสามารถวัดซ้ำ | δQrep | ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าอัตราการไหลตามสมการที่ (6) | ปกติ (normal) | urep | 2 |

แนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยการใช้เครื่องชั่งและนาฬิกาจับเวลาเป็นเครื่องมือมาตรฐานมีดังนี้

ค.1	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

∆Q= Qstd-δQMstd-δQtstd-δQMres-δQtres-δQρ-δQrep-Qs (ค.1)

เมื่อ	Qstd	แทน	ค่าอัตราการไหลที่ได้จากการวัดโดยการใช้เครื่องชั่งและนาฬิกาจับเวลา

Qs 	แทน	อัตราการไหลที่ตั้งบนเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

δQMstd 	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานของเครื่องชั่ง

δQtstd 	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานของนาฬิกาจับเวลา

δQMres 	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความละเอียดของเครื่องชั่ง

δQtres 	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความละเอียดของนาฬิกาจับเวลา

δQρ	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความหนาแน่นของน้ำ

δQrep  	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจากการวัดซ้ำ

ค.2	การคำนวณค่าความไม่แน่นอนของค่าอัตราการไหล

ค่าความไม่แน่นอนของค่าอัตราการไหลที่ได้มาจากการวัดด้วยวิธีการชั่ง เกิดขึ้นได้จากแหล่งของความไม่แน่นอน ดังนี้

1)	ความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานเครื่องชั่ง

2)	ความละเอียดของส่วนแสดงผลของเครื่องชั่ง

3)	ความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานนาฬิกาจับเวลา

4)	ความละเอียดของส่วนแสดงผลของนาฬิกาจับเวลา

5)	ความหนาแน่นของน้ำ

6)	ความไม่แน่นอนจากการวัดซ้ำ

หมายเหตุ ในกรณีที่ใช้เวลาทำการวัดอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 5 นาทีและรายงานความไม่แน่นอนไม่น้อยกว่า 2 % ไม่มีความจำเป็นต้องประเมินแหล่งความไม่แน่นอนเนื่องจากความไม่เสถียรของการควบคุมอัตราการไหลของเครื่องควบคุมการให้สารละลายในหลอดเลือดดำในระยะเวลาอันสั้น (short term stability)

รายละเอียดของการประเมินค่าความไม่แน่นอนจากแต่ละแหล่ง มีดังนี้

1)	ความไม่แน่นอนจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานเครื่องชั่ง

ความไม่แน่นอนของอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานเครื่องชั่ง (uQMstd) สามารถประเมินได้จากสมการดังนี้

| uQMstd=cQM ×uM | (ค.2) |
| --- | --- |

เมื่อ	cQM	แทน	สัมประสิทธิ์ความไว (sensitivity coefficient) ของมวลที่มีต่อค่าอัตราการไหล ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ค.3)

uM	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน (standard uncertainty) ของเครื่องชั่งซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ค.4)

| cQM= QiMi | (ค.3) |
| --- | --- |

เมื่อ 	Qi	แทน	ค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการที่ (5)  หรือได้จากผลการประมวลผลตารางที่ 8

Mi	แทน	ค่าเฉลี่ยของผลการวัดมวลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i โดยสามารถคำนวณได้จากผลการวัดโดยอาศัยสมการที่ (5) หรือได้มาจากผลการวัดใน

ตารางที่ 7

| uM =δMstd3 | (ค.4) |
| --- | --- |

เมื่อ	δMstd	แทน	ค่าความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานเครื่องชั่ง

2)	ความไม่แน่นอนจากความละเอียดของส่วนแสดงผลของเครื่องชั่ง

ค่าความไม่แน่นอนของอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความละเอียดของส่วนแสดงผลของเครื่องชั่ง (uQMres) สามารถประเมินได้จากสมการดังนี้

| uQMres=cQM ×urM | (ค.5) |
| --- | --- |

เมื่อ	cQM	แทน	สัมประสิทธิ์ความไว (sensitivity coefficient) ของมวลที่มีต่อค่าอัตราการไหล ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ค.3)

urM	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน (standard uncertainty) ที่เกิดขึ้นจากความละเอียดของส่วนแสดงผลของเครื่องชั่ง ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ค.6)

| urM =δMres23 | (ค.6) |
| --- | --- |

เมื่อ 	δMres 	แทน	ค่าความละเอียดของส่วนแสดงผลการวัดของเครื่องชั่ง

3)	ความไม่แน่นอนจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานนาฬิกาจับเวลา

ความไม่แน่นอนของอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานนาฬิกาจับเวลา (uQtstd) สามารถประเมินได้จากสมการดังนี้

| uQtstd=cQt ×ut | (ค.7) |
| --- | --- |

เมื่อ	cQt	แทน	สัมประสิทธิ์ความไว (sensitivity coefficient) ของเวลาที่มีต่อค่าอัตราการไหล ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ค.8)

ut	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน (standard uncertainty) ของนาฬิกาจับเวลา ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ค.9)

| cQt= Qiti | (ค.8) |
| --- | --- |

เมื่อ 	Qi 	แทน	ค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i ซึ่งสามารถคำนวณได้ โดยอาศัยสมการที่ (5) หรือได้มาจากผลการประมวลผลในตารางที่ 8

ti 	แทน	ค่าเฉลี่ยของผลการวัดเวลาที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i ซึ่งสามารถคำนวณได้จากผลการวัดโดยอาศัยสมการที่ (5) หรือได้มาจากผลการวัดใน

ตารางที่ 7

| ut =δtstd3 | (ค.9) |
| --- | --- |

เมื่อ	δtstd	แทน	ค่าความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานนาฬิกาจับเวลา

4) 	แหล่งความไม่แน่นอนจากความละเอียดของส่วนแสดงผลของนาฬิกาจับเวลา

ค่าความไม่แน่นอนของอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความละเอียดของส่วนแสดงผลของนาฬิกาจับเวลา (uQtres) สามารถประเมินได้จากสมการดังนี้

| uQtres=cQt ×urt | (ค.10) |
| --- | --- |

เมื่อ	cQt	แทน	สัมประสิทธิ์ความไว (sensitivity coefficient) ของเวลาที่มีต่อค่าอัตราการไหล ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ค.8)

urt	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน (standard uncertainty) ที่เกิดขึ้นจากความละเอียดของส่วนแสดงของนาฬิกาจับเวลา ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ค.11)

| urt =δtres23 | (ค.11) |
| --- | --- |

เมื่อ	δtres	แทน	ความละเอียดของส่วนแสดงผลการวัดของนาฬิกาจับเวลา

5)	ความไม่แน่นอนจากค่าความหนาแน่นของน้ำ

ค่าความไม่แน่นอนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจาก ค่าความหนาแน่นของน้ำ (uQρ) สามารถประเมินได้จากสมการดังนี้

| uQρ=cQρ ×uρ | (ค.12) |
| --- | --- |

เมื่อ	cQρ	แทน	สัมประสิทธิ์ความไว (sensitivity coefficient) ของค่าความหนาแน่นของน้ำที่มีต่อค่าอัตราการไหล ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ค.13)

uρ	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน (standard uncertainty) ของค่าความหนาแน่นของน้ำ ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (ค.14)

| cQρ= Qiρ(T) | (ค.13) |
| --- | --- |

เมื่อ	Qi	แทน	ค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i ซึ่งสามารถคำนวณได้ โดยอาศัยสมการ
ที่ (5) หรือได้มาจากผลการประมวลผลในตารางที่ 8

ρ(T) 	แทน	ค่าความหนาแน่นของน้ำที่ใช้ในการสอบเทียบ ณ อุณหภูมิ T

รายละเอียดการประเมินค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานของค่าความหนาแน่นของน้ำสำหรับการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแสดงในภาคผนวก ฉ. ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความไม่แน่นอนอย่างง่ายและอย่างละเอียด สำหรับตัวอย่างนี้ ใช้การประเมินอย่างง่าย ซึ่งค่าความไม่แน่นอนของน้ำสามารถหาได้จากการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำหรือสารละลายในขณะสอบเทียบ โดยสามารถคำนวณได้จากสมการดังนี้

| uρ= c100 × ρ(T) | (ค.14) |
| --- | --- |

เมื่อ  c  	แทน	ค่าคงที่ ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.03  0.06 และ 0.09 ของ ρ(T) สำหรับอุณหภูมิของน้ำในขณะที่ทำการสอบเทียบ (T) เปลี่ยนแปลงไปไม่เกิน 1 C 2 C และ 3 C ตามลำดับ

6)	ความไม่แน่นอนจากการวัดซ้ำ

ความไม่แน่นอนของอัตราการไหลอันเนื่องมาจากการวัดซ้ำ (urep) สามารถประเมินได้จากสมการดังนี้

| urep =δQrep23=sQi23 | (ค.15) |
| --- | --- |

เมื่อ 	sQi	แทน	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการคำนวณค่าอัตราการไหล ที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i ซึ่งได้มาจากการคำนวณโดยอาศัยสมการที่ (6) หรือผลการคำนวณผลการวัดในตารางที่ 8

ค.3 ความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (combined standard uncertainty)

ความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม เกิดขึ้นจากการรวมค่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากแหล่งความไม่แน่นอนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง  สามารถหาได้ ดังนี้

| uc= uQMstd2+uQMres2+uQtstd2+uQtres2+uQρ2+urep2 | (ค.16) |
| --- | --- |

เมื่อ	uc	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง

ค.4	ระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (effective degree of freedom of combined standard uncertainty)

การหาค่าระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (veff) สามารถหาได้จากสมการ Welch-Satterthwaite ดังนี้

| veff=uc4i=1Nui4νi | (ค.17) |
| --- | --- |

เมื่อ	uc	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง

ui	แทน	ค่าความไม่แน่นอนของค่าอัตราการไหลจากแหล่งความไม่แน่นอนองค์ประกอบที่ i  และ

vi	แทน	ค่าระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐานจากแหล่งความไม่แน่นอนองค์ประกอบที่ i

ดังนั้น ค่าระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่งจึงสามารถหาได้ดังนี้

| veff=uc4uQMstd4∞+uQMres2∞+uQtstd2∞+uQtres2∞+uQρ2∞+urep22=2×uc4urep2 | (ค.18) |
| --- | --- |

ค.5	ค่าความไม่แน่นอนขยาย (expanded uncertainty)

การคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนขยาย สามารถหาได้ตามสมการดังนี้

| UE=k×uc | (ค.19) |
| --- | --- |

เมื่อ	UE	แทน	ค่าความไม่แน่นอนขยายของการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง

uc	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง

k 	แทน	ค่า Coverage factor ที่ได้มาจากการใช้ค่าระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐาน (veff) ร่วมกับการเปิดตาราง student-t

จำนวนร้อยละของความไม่แน่นอนขยาย (%UE) สามารถหาได้จากสมการดังนี้

| %UE= UEQi×100 | (ค.20) |
| --- | --- |

เมื่อ	Qi	แทน	ค่าอัตราการไหลเฉลี่ยของการวัดอัตราการไหลด้วยวิธีการชั่งที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i ซึ่งค่านี้เป็นตัวแทนของค่าอัตราการไหลที่ได้มาจากการวัดโดยการใช้เครื่องมือมาตรฐาน (Qstd) และ

UE	แทน	ค่าความไม่แน่นอนขยายของการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง

ตารางที่ ค.2  ตัวอย่างแบบประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง

| Quantity | Estimate Value | Unit | Standard Uncertainty | Probability Distribution |  | Sensitivity Coefficient | Uncertainty Contribution | Degree of Freedom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xi | xi |  | u(xi) |  |  | ci | ui(y) | vi |
| Qs | QSi | ml/h | - | - |  | - | - | - |
| Mstd | (5) | ml | (ค.4) | Rectangular |  | (ค.3) | (ค.2) |  |
| δMres | 0 | ml | (ค.6) | Rectangular |  | (ค.3) | (ค.5) |  |
| tstd | (5) | min | (ค.9) | Rectangular |  | (ค.8) | (ค.7) |  |
| δtres | 0 | min | (ค.11) | Rectangular |  | (ค.8) | (ค.10) |  |
| δρ | ภาคผนวก ฉ. | g/ml | (ค.14) | Normal |  | (ค.13) | (ค.12) |  |
| δQrep | 0 | ml/h | (ค.15) | Normal |  | 1 | (ค.15) | 2 |
| Qstd | Qi | ml/h | uc | k= | จากตาราง student-t |  | (ค.16) | (ค.18) |
| ∆Q | (ค.1) | ml/h | UE |  |  |  | (ค.19) | ml/h |
|  |  |  |  |  |  |  | (ค.20) | % |

ภาคผนวก ง แนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด

สำหรับการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด

การประเมินค่าความไม่แน่นอน เป็นกระบวนการประมวลผลการวัดควบคู่กับการประเมินสิ่งที่คาดว่าจะส่งผลกระทบกับผลการวัด เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าที่แสดงถึงขอบเขตที่คาดว่าปริมาณที่แท้จริงอยู่ภายในนั้น การประเมินความไม่แน่นอนจึงเป็นกระบวนการที่ทำให้ผลการสอบเทียบมีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม   การพิจารณาแหล่งของค่าความไม่แน่นอนในแต่ละห้องปฏิบัติการอาจมีความแตกต่างกัน เนื้อหาการประเมินความไม่แน่นอนในภาคผนวกนี้เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้น  โดยนำเสนอแนวทางการประเมินและแหล่งของความไม่แน่นอนเบื้องต้นที่จำเป็นต้องพิจารณาสำหรับการประเมินความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยวิธีการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้เท่านั้น

ค่าอัตราการไหลที่ตรวจวัดได้ด้วยวิธีการวัดโดยการใช้เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำหรือเครื่องวัดอัตราการไหลเป็นเครื่องมือมาตรฐานมีแหล่งของความไม่แน่นอนแสดงในตารางที่ ง.1

ตารางที่ ง.1	แหล่งของความไม่แน่นอนเบื้องต้นสำหรับการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด

สำหรับการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด

| แหล่งของ ความไม่แน่นอน | สัญลักษณ์ | แหล่งของปริมาณ | ลักษณะ การกระจาย | ความไม่แน่นอนมาตรฐาน | ระดับขั้น ความเสรี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เครื่องมือมาตรฐาน | δQstd | ความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานของเครื่องมือมาตรฐาน | สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular) | uV | ∞ |
| ความละเอียดของเครื่องมือมาตรฐาน | δQres | จากส่วนแสดงผลการวัดของกระบอกตวง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular) | urV | ∞ |
| ความสามารถวัดซ้ำ | δQrep | ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าอัตราการไหลตามสมการที่ (6) | ปกติ (normal) | urep | 2 |

แนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยการใช้เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำหรือเครื่องวัดอัตราการไหลเป็นเครื่องมือมาตรฐาน ดังนี้

ง.1	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

| ∆Q= Qstd-δQstd-δQres-δQrep-Qs | (ง.1) |
| --- | --- |

เมื่อ	Qstd	แทน	ค่าอัตราการไหลที่ได้จากการวัดโดยการใช้เครื่องมือมาตรฐานซึ่งได้แก่ เครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ หรือเครื่องวัดอัตราการไหล

Qs	แทน	อัตราการไหลที่ตั้งบนเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

δQstd 	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานของเครื่องมือมาตรฐาน

δQres 	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความละเอียดของเครื่องมือมาตรฐาน

δQrep 	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าอัตราการไหลอันเนื่องมาจากการวัดซ้ำ

ง.2	การคำนวณค่าความไม่แน่นอนของค่าอัตราการไหล

ค่าความไม่แน่นอนของค่าอัตราการไหลที่ได้มาจากการวัดด้วยวิธีการวัด เกิดขึ้นได้จากแหล่งของความไม่แน่นอน ดังนี้

1) ความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานเครื่องมือวัด

2) ความละเอียดของส่วนแสดงผลของเครื่องมือวัด

3) ความไม่แน่นอนจากการวัดซ้ำ

หมายเหตุ

ในกรณีที่ใช้เวลาทำการวัดอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 5 นาทีและรายงานความไม่แน่นอนไม่น้อยกว่า 2 % ไม่มีความจำเป็นต้องประเมินแหล่งความไม่แน่นอนเนื่องจากความไม่เสถียรของการควบคุมอัตราการไหลของเครื่องควบคุมการให้สารละลายในหลอดเลือดดำในระยะเวลาอันสั้น (short term stability)

รายละเอียดของการประเมินค่าความไม่แน่นอนจากแต่ละแหล่ง มีดังนี้

1)	ความไม่แน่นอนจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานเครื่องมือวัด

ความไม่แน่นอนของอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานเครื่องมือวัด (uQstd) มีค่าเท่ากับค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานอันเนื่องมาจากความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานเครื่องมือวัด (uV)  โดยสามารถประเมินได้ดังนี้

| uQstd=uV= δQstd3 | (ง.2) |
| --- | --- |

เมื่อ  δQstd 	แทน	ค่าความถูกต้องหรือเกณฑ์การใช้งานเครื่องมือวัด

2)	แหล่งความไม่แน่นอนจากความละเอียดของส่วนแสดงผลของเครื่องมือวัด

ความไม่แน่นอนของอัตราการไหลอันเนื่องมาจากความละเอียดของส่วนแสดงผลของเครื่องมือวัด (uQMstd) มีค่าเท่ากับความไม่แน่นอนมาตรฐานอันเนื่องมาจากความละเอียดของส่วนแสดงผลของเครื่องมือวัด (urV) โดยสามารถประเมินได้ดังนี้

| uQres=urV= δQres23 | (ง.3) |
| --- | --- |

เมื่อ	δQres 	แทน	ค่าความละเอียดของเครื่องมือมาตรฐาน

3)	ความไม่แน่นอนจากการวัดซ้ำ

ความไม่แน่นอนของอัตราการไหลอันเนื่องมาจากการวัดซ้ำ (urep) สามารถประเมินได้ดังนี้

| urep =δQrep23=sQi23 | (ง.4) |
| --- | --- |

เมื่อ	sQi	แทน	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการคำนวณค่าอัตราการไหลที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i ซึ่งได้มาจากการคำนวณโดยอาศัยสมการที่ (6) หรือผลการคำนวณผลการวัดใน

ตารางที่ 9 หรือ ตารางที่ 10 โดยขึ้นอยู่กับเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้

ง.3	ความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (combined standard uncertainty)

ความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม เกิดขึ้นจากการรวมค่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากแหล่งความไม่แน่นอนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด  สามารถหาได้ ดังนี้

| uc= uQstd2+uQres2+urep2 | (ง.5) |
| --- | --- |

เมื่อ	uc	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด

ง.4	ระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (effective degree of freedom of combined standard uncertainty)

การหาค่าระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (veff) สามารถหาได้จากสมการ Welch-Satterthwaite ดังนี้

| veff=uc4i=1Nui4νi | (ง.6) |
| --- | --- |

เมื่อ	uc	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด

ui 	แทน	ค่าความไม่แน่นอนของค่าอัตราการไหลจากแหล่งความไม่แน่นอนองค์ประกอบที่ i  และ

vi 	แทน	ค่าระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐานจากแหล่งความไม่แน่นอนองค์ประกอบที่ i

ดังนั้น ค่าระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด จึงสามารถหาได้ ดังนี้

| veff=uc4uQstd2∞+uQres2∞+urep22=2×uc4urep2 | (ง.7) |
| --- | --- |

ง.5	ค่าความไม่แน่นอนขยาย (expanded uncertainty)

การคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนขยาย สามารถหาได้ตามสมการดังนี้

| UE=k×uc | (ง.8) |
| --- | --- |

เมื่อ	UE 	แทน	ค่าความไม่แน่นอนขยายของการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด

uc 	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด

k	แทน	ค่า Coverage factor ที่ได้มาจากการใช้ค่าระดับขั้นความเสรีของความไม่แน่นอนมาตรฐาน veff ร่วมกับการเปิดตาราง student-t

จำนวนร้อยละของความไม่แน่นอนขยาย (%UE) สามารถหาได้จากสมการดังนี้

| %UE= UEQi×100 | (ง.9) |
| --- | --- |

เมื่อ	Qi	แทน	ค่าอัตราการไหลเฉลี่ยของการวัดอัตราการไหลด้วยวิธีการวัดที่จุดสอบเทียบลำดับที่ i ซึ่งค่านี้เป็นตัวแทนของค่าอัตราการไหลที่ได้มาจากการวัดโดยการใช้เครื่องมือมาตรฐาน (Qstd) และ

UE 	แทน	ค่าความไม่แน่นอนขยายของการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด

ตารางที่ ง. 2  ตัวอย่างแบบประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด

| Quantity | Estimate Value | Unit | Standard Uncertainty | Probability Distribution |  | Sensitivity Coefficient | Uncertainty Contribution | Degree of Freedom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xi | xi |  | u(xi) |  |  | ci | ui(y) | vi |
| Qs | QSi | ml/h | - | - |  | - | - | - |
| Qstd | (5) | ml/h | (ง.2) | Rectangular |  | 1 | (ง.2) |  |
| δQres | 0 | ml/h | (ง.3) | Rectangular |  | 1 | (ง.3) |  |
| δQrep | 0 | ml/h | (ง.4) | Normal |  | 1 | (ง.4) | 2 |
| Qstd | Qi | ml/h | uc | k= | จากตาราง student-t |  | (ง.5) | (ง.7) |
| ∆Q | (ง.1) | ml/h | UE |  |  |  | (ง.8) | ml/h |
|  |  |  |  |  |  |  | (ง.9) | % |

ภาคผนวก จ  แนวทางการกำหนดเกณฑ์ทวนสอบ

การทวนสอบ คือ การประเมินสมรรถนะของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ด้วยการนำผลการสอบเทียบกับค่าความไม่แน่นอน มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การทวนสอบที่ได้กำหนดขึ้น  โดยเกณฑ์การทวนสอบ หมายถึง ขอบเขตของอัตราการไหล ที่บ่งชี้ว่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำยังมีสมรรถนะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดเกณฑ์การทวนสอบ สามารถทำได้หลายแนวทาง ยกตัวอย่างเช่น การอ้างอิงตามบริษัทผู้ผลิต  การอ้างอิงตามเอกสาร ECRI หรือ การกำหนดขึ้นเองตามนโยบายของโรงพยาบาล  หลักเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ให้แนวทางการกำหนดเกณฑ์การทวนสอบไว้ 2 ส่วน ได้แก่ เกณฑ์การทวนสอบค่าความคลาดเคลื่อน และเกณฑ์การทวนสอบค่าความไม่แน่นอน โดยมีข้อแนะนำการกำหนดค่าของแต่ละเกณฑ์ ตามตารางที่ จ.1 ดังนี้

ตารางที่ จ.1 แนวทางการกำหนดเกณฑ์การทวนสอบ

| เกณฑ์การทวนสอบ | ค่าของเกณฑ์ |
| --- | --- |
| เกณฑ์การทวนสอบค่าความคลาดเคลื่อน | ±5% ของค่าที่ตั้ง หรือ ±0.1 ml/h ขึ้นกับว่าค่าไหนมากกว่า |
| เกณฑ์การทวนสอบค่าความไม่แน่นอน | ±3.5% ของค่าที่ตั้ง ±0.07 ml/h ขึ้นกับว่าค่าไหนมากกว่า |

ภาคผนวก ฉ  ความหนาแน่นของน้ำ

ค่าความหนาแน่นของน้ำที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ อ้างอิงจากบทความของ M.Tanaka และ ITS-90 โดยแบ่งออกเป็นน้ำที่ปราศจากอากาศ (air-free water) และน้ำที่อิ่มตัวด้วยอากาศ (air-saturated water)

ความหนาแน่นของน้ำที่ปราศจากอากาศ ที่ความดัน 1013.25 hPa สามารถหาได้จากสมการดังนี้

| ρwf=a51-t+a12t+a2a3t+a4 | (ฉ.1) |
| --- | --- |

เมื่อ	ρwf	แทน	ค่าความหนาแน่นของน้ำที่ปราศจากอากาศ ในหน่วย kg m-3

a1/℃	=	-3.983035  0.00067

a2/℃ 	= 	301.797

a3/℃2	= 	522528.9

a4/℃	=	69.34881

a5/(kg m-3)  	= 	999.974950  0.00084

ส่วนความหนาแน่นของน้ำที่อิ่มตัวด้วยอากาศสามารถหาได้จากสมการดังนี้

| ρws= ρws+∆ρ | (ฉ.2) |
| --- | --- |

เมื่อ	ρws 	แทน	ค่าความหนาแน่นของน้ำที่อิ่มตัวด้วยอากาศ (air-saturated water) และ

โดย ∆ρ /(kg m-3) 	แทน	ผลต่างความหนาแน่นของน้ำ ซึ่งสามารถหาได้จาก

| ∆ρ= s0+s1t | (ฉ.3) |
| --- | --- |

เมื่อ  t แทน อุณหภูมิของน้ำในหน่วย C

s0 / (10-3 kg m-3) 	= 	-4.612

s1 / (10-3 kg m-3) 	=  	0.106

ความแตกต่างระหว่างค่าความหนาแน่นของน้ำปราศจากอากาศกับน้ำที่อิ่มตัวด้วยอากาศ ที่อุณหภูมิ 0C -40C แสดงใน

รูปที่ ฉ.1  ส่วนค่าความหนาแน่นของน้ำทั้งชนิดปราศจากอากาศและอิ่มตัวด้วยอากาศ ที่คำนวนได้จากสมการที่ (ฉ.1) และ (ฉ.2) ที่อุณหภูมิ 5C -40C แสดงในตารางที่ ฉ.1 และตารางที่ ฉ. 2 ตามลำดับ

รูปที่ ฉ.1  ความหนาแน่นของน้ำทั้งชนิดปราศจากอากาศและอิ่มตัวด้วยอากาศ

ในการประเมินความไม่แน่นอนมาตรฐานของค่าความหนาแน่นของน้ำที่ใช้ในการสอบเทียบ แหล่งของความไม่แน่นอนมีหลายแหล่ง ได้แก่ ความถูกต้องของสมการ อุณหภูมิของน้ำ รวมถึงค่าความบริสุทธิ์ของน้ำ ค่าความไม่แน่นอนของค่าความหนาแน่นของน้ำ (uρ) สามารถประเมินได้จากการหารากที่สองของผลรวมของค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานอันเนื่องมาจากแหล่งของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ตามสมการดังนี้

| uρ= uρf2+uρT2+uρp2 | (ฉ.4) |
| --- | --- |

เมื่อ 	uρf	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานของค่าความหนาแน่นของน้ำอันเนื่องมาจากสมการ

มีค่าเท่ากับ 410-7 g/ml

uρT	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานของค่าความหนาแน่นของน้ำอันเนื่องมาจาก

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำ และ

uρp 	แทน	ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานของค่าความหนาแน่นของน้ำอันเนื่องมาจากความบริสุทธิ์ของน้ำ

ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานของค่าความหนาแน่นของน้ำอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำ (uρT) สามารถประเมินได้ตามสมการดังนี้

| uρT= β×uT×ρ(T) | (ฉ.5) |
| --- | --- |

เมื่อ	ρ(T)	แทน	ค่าความหนาแน่นของน้ำ

uT 	แทน	ค่าความไม่แน่นอนของอุณหภูมิของน้ำ และ

β 	แทน	สัมประสิทธิ์การขยายตัวของน้ำที่อุณหภูมิ T ซึ่งสามารถหาได้จากสมการ ดังนี้

| β=-0.1176 × T2 +15.846 ×T -62.677×10-6 °C | (ฉ.6) |
| --- | --- |

ส่วนค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานของค่าความหนาแน่นของน้ำอันเนื่องมาจากความบริสุทธิ์ของน้ำ (uρp) อาจมีค่าอยู่ในช่วง 2-3 ppm สำหรับน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง 10 ppm สำหรับน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากไอออนซึ่งมีค่าความนำไฟฟ้า (conductivity) น้อยกว่า 5 μS/cm หรือ 20 ppm สำหรับน้ำกลั่นคุณภาพต่ำหรือน้ำปราศจากไอออนจากแหล่งที่เป็นที่ยอมรับ

อย่างไรก็ตาม การสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำไม่มีความจำเป็นต้องประเมินค่าความไม่แน่นอนของค่าความหนาแน่นของน้ำอย่างละเอียด   แต่สามารถประเมินอย่างง่าย โดยการพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำหรือสารละลายในขณะที่ทำการสอบเทียบ และคำนวนหาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานของค่าความหนาแน่นของน้ำได้จากสมการดังนี้

| uρ= c100 × ρ(T) | (ฉ.7) |
| --- | --- |

เมื่อ	c	แทน	ค่าคงที่ ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.03  0.06 และ 0.09 ของ ρ(T) สำหรับอุณหภูมิของน้ำในขณะที่ทำการสอบเทียบ (T) เปลี่ยนแปลงไปไม่เกิน 1C  2C และ  3C ตามลำดับ

ตารางที่ ฉ.1	ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวด้วยอากาศ (air-saturated water) ในหน่วย g/ml ที่ความดัน 1013.25 hPa อ้างอิงจาก M.Tanaka

| t (°C) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.999 963 | 0.999 961 | 0.999 959 | 0.999 957 | 0.999 955 | 0.999 953 | 0.999 950 | 0.999 948 | 0.999 945 | 0.999 942 |
| 6 | 0.999 939 | 0.999 936 | 0.999 933 | 0.999 929 | 0.999 926 | 0.999 922 | 0.999 918 | 0.999 914 | 0.999 910 | 0.999 905 |
| 7 | 0.999 901 | 0.999 896 | 0.999 891 | 0.999 886 | 0.999 881 | 0.999 876 | 0.999 870 | 0.999 865 | 0.999 859 | 0.999 853 |
| 8 | 0.999 848 | 0.999 841 | 0.999 835 | 0.999 829 | 0.999 822 | 0.999 816 | 0.999 809 | 0.999 802 | 0.999 795 | 0.999 788 |
| 9 | 0.999 780 | 0.999 773 | 0.999 765 | 0.999 757 | 0.999 749 | 0.999 741 | 0.999 733 | 0.999 725 | 0.999 716 | 0.999 708 |
| 10 | 0.999 699 | 0.999 690 | 0.999 681 | 0.999 672 | 0.999 663 | 0.999 654 | 0.999 644 | 0.999 634 | 0.999 625 | 0.999 615 |
| 11 | 0.999 605 | 0.999 595 | 0.999 584 | 0.999 574 | 0.999 563 | 0.999 553 | 0.999 542 | 0.999 531 | 0.999 520 | 0.999 508 |
| 12 | 0.999 497 | 0.999 486 | 0.999 474 | 0.999 462 | 0.999 451 | 0.999 439 | 0.999 427 | 0.999 414 | 0.999 402 | 0.999 390 |
| 13 | 0.999 377 | 0.999 364 | 0.999 351 | 0.999 338 | 0.999 325 | 0.999 312 | 0.999 299 | 0.999 285 | 0.999 272 | 0.999 258 |
| 14 | 0.999 244 | 0.999 230 | 0.999 216 | 0.999 202 | 0.999 188 | 0.999 173 | 0.999 159 | 0.999 144 | 0.999 129 | 0.999 115 |
| 15 | 0.999 100 | 0.999 084 | 0.999 069 | 0.999 054 | 0.999 038 | 0.999 023 | 0.999 007 | 0.998 991 | 0.998 975 | 0.998 959 |
| 16 | 0.998 943 | 0.998 927 | 0.998 910 | 0.998 894 | 0.998 877 | 0.998 860 | 0.998 844 | 0.998 827 | 0.998 809 | 0.998 792 |
| 17 | 0.998 775 | 0.998 758 | 0.998 740 | 0.998 722 | 0.998 705 | 0.998 687 | 0.998 669 | 0.998 651 | 0.998 632 | 0.998 614 |
| 18 | 0.998 596 | 0.998 577 | 0.998 558 | 0.998 540 | 0.998 521 | 0.998 502 | 0.998 483 | 0.998 464 | 0.998 444 | 0.998 425 |
| 19 | 0.998 405 | 0.998 386 | 0.998 366 | 0.998 346 | 0.998 326 | 0.998 306 | 0.998 286 | 0.998 266 | 0.998 245 | 0.998 225 |
| 20 | 0.998 204 | 0.998 184 | 0.998 163 | 0.998 142 | 0.998 121 | 0.998 100 | 0.998 079 | 0.998 057 | 0.998 036 | 0.998 014 |
| 21 | 0.997 993 | 0.997 971 | 0.997 949 | 0.997 927 | 0.997 905 | 0.997 883 | 0.997 861 | 0.997 838 | 0.997 816 | 0.997 793 |
| 22 | 0.997 771 | 0.997 748 | 0.997 725 | 0.997 702 | 0.997 679 | 0.997 656 | 0.997 633 | 0.997 609 | 0.997 586 | 0.997 562 |
| 23 | 0.997 539 | 0.997 515 | 0.997 491 | 0.997 467 | 0.997 443 | 0.997 419 | 0.997 395 | 0.997 370 | 0.997 346 | 0.997 321 |
| 24 | 0.997 297 | 0.997 272 | 0.997 247 | 0.997 222 | 0.997 197 | 0.997 172 | 0.997 147 | 0.997 122 | 0.997 096 | 0.997 071 |

ตารางที่ ฉ.1 (ต่อ) ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวด้วยอากาศ (air-saturated water) ในหน่วย g/ml ที่ความดัน 1013.25 hPa อ้างอิงจาก M.Tanaka

| t (°C) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.997 045 | 0.997 019 | 0.996 994 | 0.996 968 | 0.996 942 | 0.996 916 | 0.996 889 | 0.996 863 | 0.996 837 | 0.996 810 |
| 26 | 0.996 784 | 0.996 757 | 0.996 731 | 0.996 704 | 0.996 677 | 0.996 650 | 0.996 623 | 0.996 595 | 0.996 568 | 0.996 541 |
| 27 | 0.996 513 | 0.996 486 | 0.996 458 | 0.996 430 | 0.996 403 | 0.996 375 | 0.996 347 | 0.996 319 | 0.996 290 | 0.996 262 |
| 28 | 0.996 234 | 0.996 205 | 0.996 177 | 0.996 148 | 0.996 119 | 0.996 090 | 0.996 061 | 0.996 032 | 0.996 003 | 0.995 974 |
| 29 | 0.995 945 | 0.995 916 | 0.995 886 | 0.995 857 | 0.995 827 | 0.995 797 | 0.995 767 | 0.995 738 | 0.995 708 | 0.995 678 |
| 30 | 0.995 647 | 0.995 617 | 0.995 587 | 0.995 556 | 0.995 526 | 0.995 495 | 0.995 465 | 0.995 434 | 0.995 403 | 0.995 372 |
| 31 | 0.995 341 | 0.995 310 | 0.995 279 | 0.995 248 | 0.995 216 | 0.995 185 | 0.995 153 | 0.995 122 | 0.995 090 | 0.995 058 |
| 32 | 0.995 026 | 0.994 994 | 0.994 962 | 0.994 930 | 0.994 898 | 0.994 866 | 0.994 833 | 0.994 801 | 0.994 768 | 0.994 736 |
| 33 | 0.994 703 | 0.994 670 | 0.994 637 | 0.994 604 | 0.994 571 | 0.994 538 | 0.994 505 | 0.994 472 | 0.994 438 | 0.994 405 |
| 34 | 0.994 371 | 0.994 338 | 0.994 304 | 0.994 270 | 0.994 237 | 0.994 203 | 0.994 169 | 0.994 134 | 0.994 100 | 0.994 066 |
| 35 | 0.994 032 | 0.993 997 | 0.993 963 | 0.993 928 | 0.993 894 | 0.993 859 | 0.993 824 | 0.993 789 | 0.993 754 | 0.993 719 |
| 36 | 0.993 684 | 0.993 649 | 0.993 613 | 0.993 578 | 0.993 543 | 0.993 507 | 0.993 471 | 0.993 436 | 0.993 400 | 0.993 364 |
| 37 | 0.993 328 | 0.993 292 | 0.993 256 | 0.993 220 | 0.993 184 | 0.993 147 | 0.993 111 | 0.993 075 | 0.993 038 | 0.993 001 |
| 38 | 0.992 965 | 0.992 928 | 0.992 891 | 0.992 854 | 0.992 817 | 0.992 780 | 0.992 743 | 0.992 706 | 0.992 668 | 0.992 631 |
| 39 | 0.992 594 | 0.992 556 | 0.992 518 | 0.992 481 | 0.992 443 | 0.992 405 | 0.992 367 | 0.992 329 | 0.992 291 | 0.992 253 |
| 40 | 0.992 215 | 0.992 177 | 0.992 138 | 0.992 100 | 0.992 061 | 0.992 023 | 0.991 984 | 0.991 945 | 0.991 906 | 0.991 868 |

ตารางที่ ฉ. 2 ความหนาแน่นของน้ำปราศจากอากาศ (air-free water) ในหน่วย g/ml ที่ความดัน 1013.25 hPa อ้างอิงจาก M.Tanaka

| t (°C) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.999 967 | 0.999 965 | 0.999 963 | 0.999 961 | 0.999 959 | 0.999 957 | 0.999 954 | 0.999 952 | 0.999 949 | 0.999 946 |
| 6 | 0.999 943 | 0.999 940 | 0.999 937 | 0.999 933 | 0.999 929 | 0.999 926 | 0.999 922 | 0.999 918 | 0.999 913 | 0.999 909 |
| 7 | 0.999 904 | 0.999 900 | 0.999 895 | 0.999 890 | 0.999 885 | 0.999 880 | 0.999 874 | 0.999 869 | 0.999 863 | 0.999 857 |
| 8 | 0.999 851 | 0.999 845 | 0.999 839 | 0.999 833 | 0.999 826 | 0.999 819 | 0.999 813 | 0.999 806 | 0.999 798 | 0.999 791 |
| 9 | 0.999 784 | 0.999 776 | 0.999 769 | 0.999 761 | 0.999 753 | 0.999 745 | 0.999 737 | 0.999 728 | 0.999 720 | 0.999 711 |
| 10 | 0.999 703 | 0.999 694 | 0.999 685 | 0.999 676 | 0.999 666 | 0.999 657 | 0.999 648 | 0.999 638 | 0.999 628 | 0.999 618 |
| 11 | 0.999 608 | 0.999 598 | 0.999 588 | 0.999 577 | 0.999 567 | 0.999 556 | 0.999 545 | 0.999 534 | 0.999 523 | 0.999 512 |
| 12 | 0.999 500 | 0.999 489 | 0.999 477 | 0.999 466 | 0.999 454 | 0.999 442 | 0.999 430 | 0.999 418 | 0.999 405 | 0.999 393 |
| 13 | 0.999 380 | 0.999 367 | 0.999 355 | 0.999 342 | 0.999 329 | 0.999 315 | 0.999 302 | 0.999 289 | 0.999 275 | 0.999 261 |
| 14 | 0.999 247 | 0.999 233 | 0.999 219 | 0.999 205 | 0.999 191 | 0.999 176 | 0.999 162 | 0.999 147 | 0.999 132 | 0.999 118 |
| 15 | 0.999 103 | 0.999 087 | 0.999 072 | 0.999 057 | 0.999 041 | 0.999 026 | 0.999 010 | 0.998 994 | 0.998 978 | 0.998 962 |
| 16 | 0.998 946 | 0.998 930 | 0.998 913 | 0.998 897 | 0.998 880 | 0.998 863 | 0.998 846 | 0.998 829 | 0.998 812 | 0.998 795 |
| 17 | 0.998 778 | 0.998 760 | 0.998 743 | 0.998 725 | 0.998 707 | 0.998 689 | 0.998 671 | 0.998 653 | 0.998 635 | 0.998 617 |
| 18 | 0.998 598 | 0.998 580 | 0.998 561 | 0.998 542 | 0.998 523 | 0.998 505 | 0.998 485 | 0.998 466 | 0.998 447 | 0.998 427 |
| 19 | 0.998 408 | 0.998 388 | 0.998 369 | 0.998 349 | 0.998 329 | 0.998 309 | 0.998 288 | 0.998 268 | 0.998 248 | 0.998 227 |
| 20 | 0.998 207 | 0.998 186 | 0.998 165 | 0.998 144 | 0.998 123 | 0.998 102 | 0.998 081 | 0.998 060 | 0.998 038 | 0.998 017 |
| 21 | 0.997 995 | 0.997 973 | 0.997 951 | 0.997 929 | 0.997 907 | 0.997 885 | 0.997 863 | 0.997 841 | 0.997 818 | 0.997 796 |
| 22 | 0.997 773 | 0.997 750 | 0.997 727 | 0.997 704 | 0.997 681 | 0.997 658 | 0.997 635 | 0.997 612 | 0.997 588 | 0.997 564 |
| 23 | 0.997 541 | 0.997 517 | 0.997 493 | 0.997 469 | 0.997 445 | 0.997 421 | 0.997 397 | 0.997 372 | 0.997 348 | 0.997 323 |
| 24 | 0.997 299 | 0.997 274 | 0.997 249 | 0.997 224 | 0.997 199 | 0.997 174 | 0.997 149 | 0.997 124 | 0.997 098 | 0.997 073 |

ตารางที่ ฉ.2 (ต่อ) ความหนาแน่นของน้ำปราศจากอากาศ (air-free water) ในหน่วย g/ml ที่ความดัน 1013.25 hPa จากสมการของ M.Tanaka

| t (°C) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.997 047 | 0.997 021 | 0.996 996 | 0.996 970 | 0.996 944 | 0.996 918 | 0.996 891 | 0.996 865 | 0.996 839 | 0.996 812 |
| 26 | 0.996 786 | 0.996 759 | 0.996 732 | 0.996 706 | 0.996 679 | 0.996 652 | 0.996 624 | 0.996 597 | 0.996 570 | 0.996 543 |
| 27 | 0.996 515 | 0.996 488 | 0.996 460 | 0.996 432 | 0.996 404 | 0.996 376 | 0.996 348 | 0.996 320 | 0.996 292 | 0.996 264 |
| 28 | 0.996 235 | 0.996 207 | 0.996 178 | 0.996 150 | 0.996 121 | 0.996 092 | 0.996 063 | 0.996 034 | 0.996 005 | 0.995 976 |
| 29 | 0.995 946 | 0.995 917 | 0.995 888 | 0.995 858 | 0.995 828 | 0.995 799 | 0.995 769 | 0.995 739 | 0.995 709 | 0.995 679 |
| 30 | 0.995 649 | 0.995 619 | 0.995 588 | 0.995 558 | 0.995 527 | 0.995 497 | 0.995 466 | 0.995 435 | 0.995 404 | 0.995 373 |
| 31 | 0.995 342 | 0.995 311 | 0.995 280 | 0.995 249 | 0.995 217 | 0.995 186 | 0.995 154 | 0.995 123 | 0.995 091 | 0.995 059 |
| 32 | 0.995 027 | 0.994 996 | 0.994 963 | 0.994 931 | 0.994 899 | 0.994 867 | 0.994 834 | 0.994 802 | 0.994 769 | 0.994 737 |
| 33 | 0.994 704 | 0.994 671 | 0.994 638 | 0.994 605 | 0.994 572 | 0.994 539 | 0.994 506 | 0.994 473 | 0.994 439 | 0.994 406 |
| 34 | 0.994 372 | 0.994 339 | 0.994 305 | 0.994 271 | 0.994 237 | 0.994 204 | 0.994 170 | 0.994 135 | 0.994 101 | 0.994 067 |
| 35 | 0.994 033 | 0.993 998 | 0.993 964 | 0.993 929 | 0.993 894 | 0.993 860 | 0.993 825 | 0.993 790 | 0.993 755 | 0.993 720 |
| 36 | 0.993 685 | 0.993 650 | 0.993 614 | 0.993 579 | 0.993 543 | 0.993 508 | 0.993 472 | 0.993 437 | 0.993 401 | 0.993 365 |
| 37 | 0.993 329 | 0.993 293 | 0.993 257 | 0.993 221 | 0.993 184 | 0.993 148 | 0.993 112 | 0.993 075 | 0.993 039 | 0.993 002 |
| 38 | 0.992 965 | 0.992 929 | 0.992 892 | 0.992 855 | 0.992 818 | 0.992 781 | 0.992 744 | 0.992 706 | 0.992 669 | 0.992 632 |
| 39 | 0.992 594 | 0.992 557 | 0.992 519 | 0.992 481 | 0.992 443 | 0.992 406 | 0.992 368 | 0.992 330 | 0.992 292 | 0.992 253 |
| 40 | 0.992 215 | 0.992 177 | 0.992 139 | 0.992 100 | 0.992 062 | 0.992 023 | 0.991 984 | 0.991 946 | 0.991 907 | 0.991 868 |

ภาคผนวก ช  ตัวอย่างผลการสอบเทียบ

ช.1 ตัวอย่างผลการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยวิธีการตวง

| เครื่องที่ทำการสอบเทียบ (UUC) | วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 |  |
| --- | --- | --- |
| ยี่ห้อ (Brand) …………………………………….....…………. | สภาวะแวดล้อม |  |
| รุ่น (Model) …………………………………………....………. | อุณหภูมิ | ก่อน 23.3 C |
| หมายเลขเครื่อง ………………………………………….....…. |  | หลัง 21.2 C |
| เครื่องมือมาตรฐาน (STD) | ผู้ทำการวัด …………………........……………………………… |  |
| ขนาดของกระบอกตวง 5 10 และ 25 ml |  |  |
| ระยะห่างระหว่างขีด 0.1 0.2 และ 0.5 ml | ผู้ตรวจสอบ ………………………........……………………….. วันที่ …………………………………………........………………. |  |
| ประเภทของสารละลาย น้ำปราศจากแก๊ส |  |  |

ตารางบันทึกผลการวัด

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหล ที่จุดสอบเทียบ (ml/h) | ปริมาณ | ผลการวัดจากเครื่องมือมาตรฐาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. | 10 | ปริมาตร (ml) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
|  |  | เวลา (min) | 15.58 | 15.33 | 15.72 | 15.54 |
| 2. | 100 | ปริมาตร (ml) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
|  |  | เวลา (min) | 5.25 | 5.33 | 5.30 | 5.29 |
| 3. | 200 | ปริมาตร (ml) | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.40 |
|  |  | เวลา (min) | 5.17 | 5.20 | 5.25 | 5.21 |

ผลการคำนวณผลการวัด

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหล ที่จุดสอบเทียบ (ml/h) | ผลการคำนวณอัตราการไหล (ml/h) |  |  | ค่าเฉลี่ย (ml/h) | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |  |  |
| 1. | 10 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 10.04 | 0.13 |
| 2. | 100 | 98.3 | 96.8 | 97.4 | 97.48 | 0.75 |
| 3. | 200 | 201.9 | 200.8 | 198.9 | 200.52 | 1.55 |

ตัวอย่างผลการประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง ที่อัตราการไหล 10 ml/h

| Quantity Xi | Estimate Value xi | Unit | Standard Uncertainty u(xi) | Probability Distribution | Sensitivity Coefficient ci | Uncertainty Contribution ui(y) | Degree of Freedom vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs | 10 | ml/h | - | - | - | - | - |
| Vstd | 2.6 | ml | 0.029 | Rectangular | 3.86 | 0.111 |  |
| δVres | 0 | ml | 0.006 | Rectangular | 3.86 | 0.022 |  |
| tstd | 15.54 | min | 0.019 | Rectangular | -0.65 | -0.012 |  |
| δtres | 0 | min | 0.005 | Rectangular | -0.65 | -0.003 |  |
| δQrep | 0 | ml/h | 0.074 | Normal | 1.00 | 0.074 | 2 |
| Qstd | 10.04 | ml/h | uc | k= 2.11 |  | 0.0136 | 23 |
| ∆Q | 0.04 | ml/h | UE |  |  | 0.29 | ml/h |
|  |  |  |  |  |  | 2.88 | % |

ตัวอย่างผลการประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง ที่อัตราการไหล 100 ml/h

| Quantity Xi | Estimate Value xi | Unit | Standard Uncertainty u(xi) | Probability Distribution | Sensitivity Coefficient ci | Uncertainty Contribution ui(y) | Degree of Freedom vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs | 100 | ml/h | - | - | - | - | - |
| Vstd | 8.6 | ml | 0.058 | Rectangular | 11.34 | 0.654 |  |
| δVres | 0 | ml | 0.012 | Rectangular | 11.34 | 0.131 |  |
| tstd | 5.29 | min | 0.019 | Rectangular | -18.42 | -0.354 |  |
| δtres | 0 | min | 0.005 | Rectangular | -18.42 | -0.089 |  |
| δQrep | 0 | ml/h | 0.431 | Normal | 1.00 | 0.431 | 2 |
| Qstd | 97.48 | ml/h | uc | k= 2.08 |  | 0.874 | 34 |
| ∆Q | -2.52 | ml/h | UE |  |  | 1.82 | ml/h |
|  |  |  |  |  |  | 1.82 | % |

ตัวอย่างผลการประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบด้วยวิธีการตวง ที่อัตราการไหล 200 ml/h

| Quantity Xi | Estimate Value xi | Unit | Standard Uncertainty u(xi) | Probability Distribution | Sensitivity Coefficient ci | Uncertainty Contribution ui(y) | Degree of Freedom vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs | 200 | ml/h | - | - | - | - | - |
| Vstd | 17.4 | ml | 0.144 | Rectangular | 11.52 | 1.663 |  |
| δVres | 0 | ml | 0.029 | Rectangular | 11.52 | 0.333 |  |
| tstd | 5.21 | min | 0.019 | Rectangular | -38.51 | -0.741 |  |
| δtres | 0 | min | 0.005 | Rectangular | -38.51 | -0.185 |  |
| δQrep | 0 | ml/h | 0.897 | Normal | 1.00 | 0.897 | 2 |
| Qstd | 200.51 | ml/h | uc | k= 2.05 |  | 2.065 | 56 |
| ∆Q | 0.51 | ml/h | UE |  |  | 4.22 | ml/h |
|  |  |  |  |  |  | 2.11 | % |

ตัวอย่างรายงานผลการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยวิธีการตวง

| ลำดับ ( i ) | อัตราการไหลที่ตั้ง (ml/h) | อัตราการไหล ที่วัดได้ (ml/h) | ความคลาดเคลื่อน |  | ความไม่แน่นอน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปริมาณ (ml/h) | ร้อยละ (%) | ปริมาณ (ml/h) | ร้อยละ (%) |
| 1 | 10 | 10.04 | 0.04 | 0.4 | 0.3 | 2.9 |
| 2 | 100 | 97.5 | -2.5 | -2.5 | 0.9 | 0.9 |
| 3 | 200 | 200.5 | 0.5 | 0.3 | 4.2 | 2.1 |

ช.2 ตัวอย่างผลการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยวิธีการชั่ง

| เครื่องที่ทำการสอบเทียบ (UUC) | วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 |  |
| --- | --- | --- |
| ยี่ห้อ (Brand) ………………………………………….....….…. |  |  |
| รุ่น (Model) ……………………………………………….....…. | สภาวะแวดล้อม |  |
| หมายเลขเครื่อง ……………………………………………...... | อุณหภูมิ | ก่อน 23.4 C |
| เครื่องมือมาตรฐาน (STD) |  | หลัง 24.0 C |
| ยี่ห้อ (Brand) ………………………………………………....... | ผู้ทำการสอบเทียบ ……………………………........………… |  |
| รุ่น (Model) …………………………………………………...... |  |  |
| ประเภทของสารละลาย น้ำปราศจากแก๊ส | ผู้ตรวจสอบ ……………………………………………............. วันที่ ………………………………………………………............ |  |
| ความหนาแน่นน้ำ (ρ(T@22C)) 0.997771 g/ml |  |  |

ตารางบันทึกผลการวัด

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหล ที่จุดสอบเทียบ (ml/h) | ปริมาณ | ผลการวัดจากเครื่องมือมาตรฐาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. | 10 | มวล (g) | 2.5623 | 2.5178 | 2.5250 | 2.5350 |
|  |  | เวลา (min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2. | 100 | มวล (g) | 10.1403 | 10.0971 | 10.0725 | 10.1033 |
|  |  | เวลา (min) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | 200 | มวล (g) | 16.8285 | 16.7728 | 16.7607 | 16.7873 |
|  |  | เวลา (min) | 5 | 5 | 5 | 5 |

ผลการคำนวณผลการวัด

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหล ที่จุดสอบเทียบ(ml/h) | ผลการคำนวณอัตราการไหล (ml/h) |  |  | ค่าเฉลี่ย (ml/h) | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |  |  |
| 1. | 10 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.23 | 0.10 |
| 2. | 100 | 101.8 | 101.4 | 101.1 | 101.43 | 0.34 |
| 3. | 200 | 202.7 | 202.0 | 201.9 | 202.17 | 0.44 |

ตัวอย่างผลการประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง ที่อัตราการไหล 10 ml/h

| Quantity Xi | Estimate Value xi | Unit | Standard Uncertainty u(xi) | Probability Distribution | Sensitivity Coefficient ci | Uncertainty Contribution ui(y) | Degree of Freedom vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs | 10 | ml/h | - | - | - | - | - |
| Mstd | 2.5350 | ml | 0.0058 | Rectangular | 4.04 | 0.023 |  |
| δMres | 0 | ml | 0.0003 | Rectangular | 4.04 | 0.001 |  |
| tstd | 15 | min | 0.019 | Rectangular | -0.68 | -0.013 |  |
| δtres | 0 | min | 0.0048 | Rectangular | -0.68 | -0.003 |  |
| δρ(T@22C) | 0.997771 | g/ml | 0.0009 | Normal | -10 | -0.009 |  |
| δQrep | 0 | ml/h | 0.055 | Normal | 1 | 0.055 | 2 |
| Qstd | 10.23 | ml/h | uc | k= 3.31 |  | 0.062 | 3 |
| ∆Q | 0.2 | ml/h | UE |  |  | 0.21 | ml/h |
|  |  |  |  |  |  | 2.06 | % |

ตัวอย่างผลการประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง ที่อัตราการไหล 100 ml/h

| Quantity Xi | Estimate Value xi | Unit | Standard Uncertainty u(xi) | Probability Distribution | Sensitivity Coefficient ci | Uncertainty Contribution ui(y) | Degree of Freedom vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs | 100 | ml/h | - | - | - | - | - |
| Mstd | 10.1033 | ml | 0.0058 | Rectangular | 10.04 | 0.058 |  |
| δMres | 0 | ml | 0.0003 | Rectangular | 10.04 | 0.003 |  |
| tstd | 6 | min | 0.019 | Rectangular | -16.90 | -0.325 |  |
| δtres | 0 | min | 0.0048 | Rectangular | -16.90 | -0.081 |  |
| δρ(T@22C) | 0.997771 | g/ml | 0.0009 | Normal | -102 | -0.091 |  |
| δQrep | 0 | ml/h | 0.199 | Normal | 1 | 0.199 | 2 |
| Qstd | 101.43 | ml/h | uc | k= 2.08 |  | 0.405 | 34 |
| ∆Q | 1.4 | ml/h | UE |  |  | 0.84 | ml/h |
|  |  |  |  |  |  | 0.84 | % |

ตัวอย่างผลการประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบด้วยวิธีการชั่ง ที่อัตราการไหล 200 ml/h

| Quantity Xi | Estimate Value xi | Unit | Standard Uncertainty u(xi) | Probability Distribution | Sensitivity Coefficient ci | Uncertainty Contribution ui(y) | Degree of Freedom vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs | 200 | ml/h | - | - | - | - | - |
| Mstd | 16.7873 | ml | 0.0058 | Rectangular | 12.04 | 0.070 |  |
| δMres | 0 | ml | 0.0003 | Rectangular | 12.04 | 0.003 |  |
| tstd | 5 | min | 0.019 | Rectangular | -40.43 | -0.778 |  |
| δtres | 0 | min | 0.0048 | Rectangular | -40.43 | -0.195 |  |
| δρ(T@22C) | 0.997771 | g/ml | 0.0009 | Normal | -203 | -0.182 |  |
| δQrep | 0 | ml/h | 0.251 | Normal | 1 | 0.251 | 2 |
| Qstd | 202.17 | ml/h | uc | k= 2.01 |  | 0.863 | 278 |
| ∆Q | 2.2 | ml/h | UE |  |  | 1.73 | ml/h |
|  |  |  |  |  |  | 0.87 | % |

ตัวอย่างรายงานผลการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยวิธีการชั่ง

| ลำดับ (i ) | อัตราการไหลที่ตั้ง (ml/h) | อัตราการไหล ที่วัดได้ (ml/h) | ความคลาดเคลื่อน |  | ความไม่แน่นอน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปริมาณ (ml/h) | ร้อยละ (%) | ปริมาณ (ml/h) | ร้อยละ (%) |
| 1 | 10 | 10.23 | 0.23 | 2.3 | 0.2 | 2.1 |
| 2 | 100 | 101.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.8 |
| 3 | 200 | 202.2 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 0.9 |

ช.3  ตัวอย่างผลการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยวิธีการวัด

| เครื่องที่ทำการสอบเทียบ (UUC) | วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 |  |
| --- | --- | --- |
| ยี่ห้อ (Brand) ……………………………………………......…. | สภาวะแวดล้อม |  |
| รุ่น (Model) ………………………………………………......… | อุณหภูมิ | ก่อน 23.5 C |
| หมายเลขเครื่อง ………………………………………….....…. |  | หลัง 24.1 C |
| เครื่องมือมาตรฐาน (STD) | ผู้ทำการสอบเทียบ ………………........……………………… |  |
| ยี่ห้อ (Brand) ………………………………………………....... |  |  |
| รุ่น (Model) ……………………………………………….....…. | ผู้ตรวจสอบ …………………………………............…………. วันที่ ……………………………………………………..........….. |  |
| ประเภทของสารละลาย น้ำปราศจากแก๊ส |  |  |

ตารางบันทึกผลการวัดและผลการคำนวณผลการวัด

| ลำดับที่ (i) | อัตราการไหล ที่จุดสอบเทียบ(ml/h) | ผลการวัดอัตราการไหล (ml/h) |  |  | ค่าเฉลี่ย (ml/h) | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |  |  |
| 1. | 10 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.43 | 0.02 |
| 2. | 100 | 104.1 | 103.9 | 103.8 | 103.93 | 0.16 |
| 3. | 200 | 209.6 | 209.8 | 209.3 | 209.59 | 0.25 |

ตัวอย่างผลการประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด ที่อัตราการไหล 10 ml/h

| Quantity Xi | Estimate Value xi | Unit | Standard Uncertainty u(xi) | Probability Distribution | Sensitivity Coefficient ci | Uncertainty Contribution ui(y) | Degree of Freedom vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs | 10 | ml/h | - | - | - | - | - |
| Qstd | 10.4 | ml/h | 0.120 | Rectangular | 1.0 | 0.120 |  |
| δQres | 0 | ml/h | 0.003 | Rectangular | 1.0 | 0.003 |  |
| δQrep | 0 | ml/h | 0.012 | Normal | 1.0 | 0.012 | 2 |
|  |  | ml/h | uc | k= 2.00 |  | 0.121 | 24133 |
| ∆Q | 0.4 | ml/h | UE |  |  | 0.2 | ml/h |
|  |  |  |  |  |  | 2.4 | % |

ตัวอย่างผลการประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด ที่อัตราการไหล 100 ml/h

| Quantity Xi | Estimate Value xi | Unit | Standard Uncertainty u(xi) | Probability Distribution | Sensitivity Coefficient ci | Uncertainty Contribution ui(y) | Degree of Freedom vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs | 100 | ml/h | - | - | - | - | - |
| Qstd | 103.9 | ml/h | 0.120 | Rectangular | 1.0 | 0.120 |  |
| δQres | 0 | ml/h | 0.003 | Rectangular | 1.0 | 0.003 |  |
| δQrep | 0 | ml/h | 0.090 | Normal | 1.0 | 0.090 | 2 |
|  |  | ml/h | uc | k= 2.00 |  | 0.103 | 65351 |
| ∆Q | 3.9 | ml/h | UE |  |  | 2.4 | ml/h |
|  |  |  |  |  |  | 2.4 | % |

ตัวอย่างผลการประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบด้วยวิธีการวัด ที่อัตราการไหล 200 ml/h

| Quantity Xi | Estimate Value xi | Unit | Standard Uncertainty u(xi) | Probability Distribution | Sensitivity Coefficient ci | Uncertainty Contribution ui(y) | Degree of Freedom vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs | 200 | ml/h | - | - | - | - | - |
| Qstd | 209.6 | ml/h | 2.420 | Rectangular | 1.0 | 2.420 |  |
| δQres | 0 | ml/h | 0.003 | Rectangular | 1.0 | 0.003 |  |
| δQrep | 0 | ml/h | 0.147 | Normal | 1.0 | 0.147 | 2 |
|  |  | ml/h | uc | k= 2.00 |  | 2.425 | 148896 |
| ∆Q | 9.6 | ml/h | UE |  |  | 4.8 | ml/h |
|  |  |  |  |  |  | 2.4 | % |

ตัวอย่างรายงานผลการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยวิธีการวัด

| ลำดับ ( i ) | อัตราการไหลที่ตั้ง (ml/h) | อัตราการไหล ที่วัดได้ (ml/h) | ความคลาดเคลื่อน |  | ความไม่แน่นอน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปริมาณ (ml/h) | ร้อยละ (%) | ปริมาณ (ml/h) | ร้อยละ (%) |
| 1 | 10 | 10.43 | 0.43 | 4.3 | 0.2 | 2.4 |
| 2 | 100 | 103.9 | 3.9 | 3.9 | 2.4 | 2.4 |
| 3 | 200 | 209.6 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 2.4 |